# Anritsu

MS2711B手持式

频谱分析仪

用户指南

用于测量，监视和分析信号环境的手持式频谱分析仪

担保

安立公司的产品从发货之日起，对于材料和制造工艺的缺陷承担一年的担保。在担保期内，对于确证有缺陷的产品，安立公司将予以修理或更换，买方预付设备返回安立公司的运输费用。此担保只限于直接买方，对于间接损坏安立公司不承担责任。

担保限制

上述担保不包括由于正常磨损损坏的连接器，以及买方不适当或不应该的维修和未经许可的调整及超出产品技术条件的操作所造成的损坏。

商标认证

MS-DOS，Windows，Windows for Workgroups，Windows95/98/NT4/2000/ME/XP是微软公司的注册商标。

Anritsu是安立公司的注册商标。

注意

这本手册供安立公司人员和用户使用，用于安立公司的设备、计算机程序的正确安装、操作和维护。其中的图表、技术指标和信息属于安立公司所有，禁止任何未经授权的使用或盗用；

更新

如果需要更新本手册，请从http://www.us.anritsu.com下载。

目录

- 概述

前言………………………………………………………………………………………………………. 1-1

说明………………………………………………………………………………………………………. 1-1

标准附件…………………………………………………………………………………………………..1-1

选件………………………………………………………………………………………………………..1-2

打印机……………………………………………………………………………………………………..1-2

可选附件…………………………………………………………………………………………………..1-3

性能说明…………………………………………………………………………………………………..1-5

预防性维修………………………………………………………………………………………………..1-8

校准………………………………………………………………………………………………………..1-8

周检………………………………………………………………………………………………………..1-8

ESD警告…………………………………………………………………………………………………..1-8

安立公司服务中心………………………………………………………………………………………...1-9

- 快速入门指南

前言………………………………………………………………………………………………………. 2-1

第一次打开MS2711B…………………………………………………………………………………….2-1

前面板介绍………………………………………………………………………………………………..2-2

显示介绍…………………………………………………………………………………………………..2-3

测试面板连接器…………………………………………………………………………………………..2-8

用频谱分析仪测量………………………………………………………………………………………..2-9

做基本测量………………………………………………………………………………………………..2-15

例子：测量一个900MHz的信号………………………………………………………………………..2-15

打印………………………………………………………………………………………………………..2-20

电池信息…………………………………………………………………………………………………..2-22

新电池充电………………………………………………………………………………………………..2-22

在HHSA中充电…………………………………………………………………………………………..2-22

在可选充电器中充电……………………………………………………………………………………..2-22

确定剩余电池的寿命……………………………………………………………………………………..2-23

符号………………………………………………………………………………………………………..2-26

自检………………………………………………………………………………………………………..2-27

错误信息…………………………………………………………………………………………………..2-27

便携式仪器箱的使用……………………………………………………………………………………..2-29

- 键盘功能

前言………………………………………………………………………………………………………. 3-1

硬按键……………………………………………………………………………………………………..3-1

软按键……………………………………………………………………………………………………..3-4

- 基本测量

前言………………………………………………………………………………………………………. 4-1

基本测量…………………………………………………………………………………………………..4-1

- 电场测量

前言………………………………………………………………………………………………………. .5-1

占有的带宽…………………………………………………………………………………………………5-1

通道功率测量………………………………………………………………………………………………5-3

CDMA通道功率测量………………………………………………………………………………………5-3

GSM通道功率测量…………………………………………………………………………………………5-5

AMPS通道功率测量……………………………………………………………………………….……....5-7

相邻通道功率比…………………………………………………………………………………………….5-9

相邻通道功率测量……………………………………………………………………………….…………5-9

GSM相邻通道功率测量…………………………………………………………………………………...5-11

AMPS（TDMA）相邻通道功率测量……………………………………………………………………..5-13

带外谐波发射……………………………………………………………………………………………….5-14

带外谐波发射测量………………………………………………………………………………………….5-14

带内/通道外测量……………………………………………………………………………………………5-16

带内谐波测量……………………………………………………………………………………………….5-16

电场强度…………………………………………………………………………………………………….5-18

用功率监视器测量功率（选件5）………………………………………………………………………..5-20

动态衰减控制………………………………………………………………………………………………..5-22

- 预放

前言…………………………………………………………………………………………………………. 6-1

预放的操作…………………………………………………………………………………………………..6-1

使用预放测量的实例………………………………………………………………………………………..6-2

- 跟踪信号发生器

前言…………………………………………………………………………………………………………. 7-1

跟踪信号发生器……………………………………………………………………………………………. 7-1

- 软件工具

前言…………………………………………………………………………………………………………. 8-1

性能………………………………………………………………………………………………………. …8-1

系统需要……………………………………………………………………………………………………..8-1

安装…………………………………………………………………………………………………………..8-1

软件工具的使用……………………………………………………………………………………………..8-3

下载线迹……………………………………………………………………………………………………..8-3

记录曲线到PC………………………………………………………………………………………………8-4

下载曲线到仪器……………………………………………………………………………………………..8-4

曲线参数……………………………………………………………………………………………………..8-4

索引

- 概述

前言

这一章主要介绍安立公司手持式频谱仪MS2711B（频率范围从100KHz到3000MHz）的性能、技术条件、选件、维修和所需的校准。在本手册中，这台仪器被称为Anritsu HHSA。

说明

Anritsu HHSA是一台手持式综合频谱分析仪，可以快速提供精确的测量结果。通过使用主要的仪器功能：Frequency、Span、Amplitude和Bandwidth等可以很容易地进行测量。

自动记录测量时间的数据最多可保存200个，同时可以调用10个测量设置。一个大的、高分辨率，液晶显示（LCD）使我们很容易在各种光线下观察测量显示。Anritsu HHSA 在充满电的情况下，可连续工作1.5到2.小时，还可用12.5V的直流供电。

Anritsu HHSA可用于监视、测量和分析信号环境。典型的测量包括带内干扰、发射频谱分析、天线隔离和区域干扰，并能够在整个测量范围进行标记，例如：峰值、中心频率、频率间隔等，完成对显示信号的测量。多种限制线可用于快速判断通过/失败的测量。当超过限制值时，可选择菜单设置打开蜂鸣器。为满足光线不足环境中的使用，利用前面板按键可点亮LCD背景。

标准附件

安立软件工具，基于PC的程序软件，提供一个在线数据记录以存储测量数据。软件工具也能够将Anritsu HHSA的显示转换为微软Windows95/98/NT4/2000/ME/XP系统下的图形。存储在Anritsu HHSA内部存储器中的测量数据可利用串行电缆下载到PC机。一旦存储，图形的轨迹、标尺、标记及限制线都可显示。以往的图形可用当前的数据覆盖。

基本的数据可以被分离出来在表格中使用或用于其他的分析任务。

下列标准附件在MS2711B中提供：

- 软件包

- AC-DC变换器

- 12V直流适配器

- 包含软件工具程序的CD-ROM

- 串行接口电缆

- 可充电镍锌电池

- 担保证书

- 用户指南

选件

- 选件5       RF功率计功率指示器（不包括射频检波器）

- 选件8      20dB预放  1MHz~3GHz

- 选件20      跟踪信号发生器    10MHz~3GHz

打印机

- 2000-766             HP Deskjet Printer,with interface Cable,Black Print Cartridge,

and U.S Power Cable

- 2000-753             Serial-to-Parallel Converter Cable

- 2000-661             Black Print Cartridge

- 2000-1207            Rechargeable Battery Pack for HP 350 deskjet

- 2000-663             Power Cable (Europe) for Deskjet Printer

- 2000-664             Power Cable (Australia) for Deskjet Printer

- 2000-665             Power Cable (U.K.) for Deskjet Printer

- 2000-667             Power Cable (So.Africa) for Deskjet Printer

- 2000-1008            Sieko DPU-414-30BU Thermal Printer with internal

Battery,Thermal Printer Paper, Serial Cable, Power Cable

- 2000-755             Five rolls of Thermal Printer

- 2000-1002            U.S. Adapter for Seiko DPU-414-30B

- 2000-1003            Euro Adapter for Seiko DPU-414-30B

- 2000-1194            Japan Adapter for Seiko DPU-414-30B

- 2000-1004            Battery Pack Adapter for Seiko DPU-414-30B

- 2000-1012            Serial 9-pin male to 9-pin female cable for Seiko DPU-414-30B

- 2000-1046            Serial-to-Parallel Converter Cable w/DIP switch labeling,36-pin

female Centronics to DB25 female

可选附件

下表为可选附件

部件代号                                        名称

5400-71N50                RF Detector, N (m) , 50ohm, 1 to 3000MHz

42N50A-30                Attenuator,30dB  ，50Watt, bi-directional

15NN50-1.5C              Test Port Cable Armored,1.5 meter, N (m) to N (m), 6GHz

15NN50-3.0C              Test Port Cable Armored,3.0 meter, N (m) to N (m), 6GHz

15NN50-5.0C              Test Port Cable Armored,5.0 meter, N (m) to N (m), 6GHz

15NNF50-1.5C             Test Port Cable Armored,1.5 meter, N (m) to N (f), 6GHz

15NNF50-3.0C             Test Port Cable Armored,3.0 meter, N (m) to N (f), 6GHz

15NNF50-5.0C             Test Port Cable Armored,5.0meter, N (m) to N (f), 6GHz

15ND50-1.5C              Test Port Cable Armored,1.5 meter, N (m) to 7/16 DIN (m), 6GHz

15NDF50-1.5C             Test Port Cable Armored,1.5 meter, N (m) to 7/16 DIN (F), 6GHz

800-109                   Detector Extender Cable, 7.6m (25ft.)

800-110                   Detector Extender Cable, 7.6m (50ft.)

800-111                   Detector Extender Cable, 7.6m (100ft.)

800-112                   Detector Extender Cable, 7.6m (200ft.)

510-90                    Adapter 7/16 (f) to N (m), 3.5GHz

510-91                    Adapter 7/16 (f) to N (f), 3.5GHz

510-92                    Adapter 7/16 (m) to N (f), 3.5GHz

510-96                    Adapter 7/16 DIN (m) to 716 DIN (m), 3.5GHz

510-97                  Adapter 7/16 DIN (f) to 716 DIN (f), 3.5GHz

1091-26                 Adapter,  DC to 18 GHz,  50ohm,  N (m)-SMA (m)

1091-27                 Adapter,  DC to 18 GHz,  50ohm,  N (m)-SMA (f)

1091-172                Adapter,  DC to 1.3 GHz,  50ohm,  N (m)-BNC (f)

34NN50A                Precision Adapter,  DC to 18 GHz,  50ohm,  N (m)-N (m)

34NFNF50               Precision Adapter,  DC to 18 GHz,  50ohm,  N (f)-N (f)

61N50                   RF SWR Bridge, 10-2500MHz,  50ohm,  N (m)

61NF50                 RF SWR Bridge, 10-2500MHz,  50ohm,  N (f)

1030-86                 Band Pass Filter,  800MHz band,  806-869MHz,  RL=1.7dB,  N (m)-SMA(f)

1030-87                 Band Pass Filter,  900MHz band,  902-960MHz,  RL=1.7 dB,  N (m)-SMA(f)

1030-88                 Band Pass Filter,  1900MHz band,  1.85-1.99GHz,  RL=1.8 dB,  N (m)-SMA(f)

1030-89                 Band Pass Filter,  2400MHz band,  2.4-2.5GHz,  RL=1.7 dB,  N (m)-SMA(f)

12N50-75B              Matching Pad,  converts 75 ohm to 50 ohm,  7.5 dB loss

48258                  Spare Soft Carrying Case

40-115                 Spare  AC/DC Adapter

806-62                 Spare Automotive Cigarette Lighter/12VDC adapter

800-441                Spare Serial interface Cable

551-1691               USB to Serial adapter

760-215A               Transit Case for Anritsu Hand Held Spectrum Analyzer

633-27                Rechargeable Battery ,MiMH

2300-347              Anritsu Hand Held Spectrum Analyzer Software Tool

10580-00074           Anritsu HHSA User’s Guide, Model MS2711B

10580-00071           Anritsu HHSA Programming Manual , Model MS2711B

10580-00072           Anritsu HHSA Maintenance Manual , Model MS2711B

2000-1029             Battery Charger (NiMH),  with Universal Power Supply

2000-1030             Portable Antenna,  50ohm,  SMA (m) , 1.71-1.88G Hz

2000-1031             Portable Antenna,  50ohm,  SMA (m) ,1.85-1.99G Hz

2000-1032             Portable Antenna,  50ohm,  SMA (m) ,2.4-2.5GHz

2000-1034             Portable Antenna,  50ohm,  SMA (f) ,902-960MHz

2000-1200             Portable Antenna,  50ohm,  SMA (m) ,806-869MHz

2000-1035             Portable Antenna,  50ohm,  SMA (m) ,902-960MHz

70-28                  Headset

技术指标

表1-2列出了Anritsu HHSA的技术指标，没有特别说明，这些指标是在常温下开机预热5分钟获得的。这些典型值仅供参考，不做担保。

参数名称                                                 技术指标

频率

频率范围                                              100KHz~3GHz

参考频率

漂移                                                 ±1ppm/一年

精度                                                 ±2ppm

频宽                                     在1KHz~3GHz范围，步进为1、2、5，选择自动方式

扫描时间                                        全频段大于等于6.5秒；频宽为0时510ms

单边带相位噪声                                  -75dBc/Hz   偏离中心频率30KHz

杂波响应

相关输入                                           ≤-45dBc

杂波

边带响应                                        ≤-90dBc，≥500KHz

分辨带宽

选择性                                    10KHz、30KHz、100KHz、1MHz

精度                                             ±20%  典型值

视频带宽

选择性                                   从100Hz到300KHz，步进为1-3序列

幅度

测量范围                                 +20dBm到-95dBm（不带选件）

最大输入电平                             +23dBm

±50VDC

显示平均噪声电平                         ≤-115 dBm（打开预放，≥1MHz的典型值）

≤-95 dBm（关闭预放，≥500KHz的典型值）

≤-80 dBm（关闭预放，<500KHz的典型值）

动态范围                                 >65 dB

整机电平精度                             ±2 dB ≥500 KHz的典型值*

±3 dB <500 KHz的典型值*

*对于输入信号电平≥-60 dBm，

在50MHz@-30 dBm时，精度为±1 dB

幅度单位

对数刻度方式                              dBm/m，dBV/m，dBmV/m，dBµV/m

显示范围                                2-15 dB/每格，步进1 dB，显示10格

衰减器                             范围：0-50 dB，对于参考电平可选择手动或自动耦合，分辨率为10 dB步进

显示器

类型                                    带背光的单色LCD

分辨率                                  640X480

标记方式                                标准

延迟

标记峰值

标记中心频率（M1到M4）

标记波谷（M5和M6）

存储器

线迹存储                                200条

设置存储                                10个设置

输入

射频输入                                 50Ω

连接器                                   N型，阴

射频输入VSWR                            2.0:1

RS232接口

类型                                     空号方式

波特率范围                                 9600，56K，115200波特

打印机接口

驱动                                         参考2-20页

跟踪信号发生器

频率

范围                                     10.0MHz到3.0GHz

分辨率                                    5.0KHz

跟踪偏离范围                              ±5MHz

输出

输出电平功率                             0到-60 dBm

分辨率                                   0.1 dB

绝对电平精度               ±1.5 dB，0到-40 dBm，±4.0 dB，-40 dBm到-60 dBm，

输出跟踪VSWR             <2.0:1，<0 dBm；<1.5:1，<-12 dBm

谐波                                     ≤-20 dBc

非谐波                                   ≤-20 dBc

测量范围                       +20到-90 dBm（>10MHz）

预放

频率

范围                                  1.0MHz到3.0GHz

幅度

增益                          20 dB，1.0MHz到3.0GHz

测量范围                      -25 dBm 到-115 dBm（预放打开）

最大输入电平                  +13 dBm

±50VDC

显示平均噪声电平               ≤-115 dBm（1.0MHz到3.0GHz）

一般特性

体积                         10x7 x 2.4英寸

2.54 x 17.8 x 6.1厘米

重量                   基本模块：4.5磅（2.02Kg）包括电池

带所有选件：4.9磅（2.2Kg）包括电池

电源                   镍锌电池  10.8V  1800mA

外部直流输入：12.5V到15VDC   1100 mA

温度                   工作温度：0~50℃

存储温度：-20~75℃

电磁兼容安全           满足欧盟对于第一类便携式设备的要求EN61010-1

预防性维护

Anritsu HHSA的保养包括设备的清洁和检查，仪器上射频连接器和所有附件的清洁。

请选用柔软面料浸水或中性液体清洁。

注意：为避免显示器或机箱损坏，不要使用易腐或磨损的物质清洁

检查测试端口电缆。从外表观察测试端口电缆均匀，没有伸长、弯曲、凹陷或断裂。

校准

开机时，Anritsu HHSA装载出厂校准数据，不需要每日的校准检查。

周检

尽管Anritsu HHSA不需要每日的校准，安立公司通过当地的安立服务中心推荐每年一次的校准和性能测试。安立服务中心见表1-3所列。

ESD告警

MS2711B同其它高性能仪表一样，对ESD危害很敏感。通常由同轴电缆和天线产生静电，通过与MS2711B的连接放电，从而危害到MS2711B的输入电路。MS2711B操作者了解潜在的ESD危害并要采取所有的预防措施。操作者应该执行JEDEC-625（EIA-625）、MIL-HDBK-263和MIL-STD-1686等有关ESD、ESD设备等的工业标准。在实际应用当中，最好在连接电缆和天线到MS2711B以前释放静电，最简单的方法是在要连接的电缆及天线上临时连接一个开路或短路器。同时记住，操作人员也有可能携带静电引起危害，使用中严格遵循上述标准以确保人员和设备的安全环境。

安立服务中心

美国                               法国                                 新加坡

安立公司                          安立公司

685 jarvis Drive

Morgan Hill, CA95037-2809

Telephone: (408)776-8300            Telephone:

FAX:408-776-1744                  FAX:

安立公司                          德国                                  南非

10 NewMaple Ave.Unit 305

Pine Brook,NJ07058

Telephone: (201)227-8999

FAX:201-575-0092

安立公司                          印度                                  瑞士

Telephone:

FAX:

澳大利亚                           以色列                               台湾

安立公司

Telephone:                         意大利

FAX:

巴西                               日本                                 英国

安立公司

Telephone:

FAX:

加拿大                             韩国                            中国（上海）

安立公司

Telephone:

FAX:

第二章 快速启动指南

简介

本章简要介绍了安立MS2711B HHSA频谱仪。这章的目的是将做基本测量的启动程序介绍给用户。至于更多详细的资料，用户可参照第三章“按键功能”或第四章“测量基本原理”。

首先打开MS2711B

安立MS2711B是一种特殊设计的既轻便又可用电池启动的仪表。它可用于各种场合，而且满足使用时灵活方便的要求。在电池充满电时，仪表可连续工作两个半小时。内在能量保存可使电池每天工作八个小时。

MS2711B也能使用12.5伏交流电源（同样需要更换电池）。使用AC-DC转换器（P/N 40-115）或12.5Vdc Automotive Cigarettr Lighter Adapter（P/N 806-62）也能满足要求。它们包含在第一章的标准附件中。

在前面板上按ON或OFF。大约5秒钟后，频谱仪会显示自检程序，接着屏幕上会出现Amritsu的标志、设计图编号以及公司产品的版本。之后屏幕提示按“ENTER”键继续。

现在，频谱仪开始工作。不用再按其它键或进行安装了。有关用频谱仪做测量的信息，请参考2-15页的“基本测量”。关于进一步的应用，请参考第四章的“测量基本原理”，第六章的“前置放大器”和第七章的“跟踪发生器”。

面板概要

对于要触摸的Anritsu HHSA面板操作菜单，用户几乎不用培训就能使用。面板上的硬键用来设置特定功能菜单。所设置的四个功能硬键是Mode，Frequency/Span，Amplitude和Bandwidth/Sweep。它们位于面板的下方。

有17个键盘硬键位于面板的右边，其中有12个键具有双重功能，要依据当时的操作方式而定。双重功能键功能分别用黑色和兰色表示。

6个软键根据当时的选择方式可改变功能，而此时，面板右边显示出软键处在活跃功能区。下面图中列出了不同键的位置。

显示观察

图2-3为MS2711B显示的按键信息区。

图2-3  显示观察

图2-4到2-7为菜单结构和每个菜单的软键标签选择，详情参照第三章-按键功能。

图2-4 频谱仪和功率计模式。

图2-5 跟踪信号发生器模式。

图2-6 键盘硬键菜单分布。

图2-7键盘硬键菜单分布（续）。

测试面板连接器

下面将列出和描述测试面板上的连接器和指示器。

12.5-15VDC   直流或充电电池为设备供电

（1100mA）  输入的是12.5到15VDC@1100mA。

警告

当使用AC-DC转接头时，一定要使用两个由三道坚固钢丝绳做线圈而且连在一起的电源插座。如果没有接地装置，一旦给仪器供电时，就容易发生危险和被电击。

Battery Charging：指示灯显示电池正在充电，电池充满电后，指示灯会自动关闭。

External Power：指示灯显示外部正给仪表供电。

Headphone Jack：允许连接为监听AM/FM解调的音频耳机。

Serial Interface：RS232 DB9接口也可连接到个人计算机上（需要使用安立软件工具）。也为打印机提供串行接口。

RF In：50Ω射频输入端。

RF Out：50Ω射频输出端。

RF Det：RF检波器为功率监视器输入数据。

Battery Compartment：容纳部分型号为633-27的电池。先打开，再逆时针旋转机件1/4圈，拉出并移动电池舱门，接着就可以换电池了。禁止违反程序换电池。

频谱分析测量

需要的设备

·频谱仪MS2711B。

·测试电缆，安立15NNF50-1.5C。

选择频谱分析方式

- 按ON/OFF键。

- 按“MODE”，用上/下键选择频谱分析方式，按“ENTER”确认。

做一个测量

- 将输入电缆接到RF IN测试口。

- 输入频率、频宽以及幅度并显示需要的信号。

选择频率

- 按FREQ/SPAN键显示频率菜单。

- 按“CENTER”键，输入中心频率值，按GHz，MHz，KHz或Hz确认。或为了设置一个具体的频段，按“START”输入频段上限，按GHz，MHz，KHz或Hz确认。按“STOP”输入频段下限，按GHz，MHz，KHz或Hz确认。

选择频宽

- 按FREQ/SPAN键显示频率菜单。

- 按“SPAN”键显示频宽菜单。

- 输入频宽值，，按GHz，MHz，KHz或Hz确认。或为了全频段扫描，选“FULL”，可忽略前面的START和STOP的频率设置。或为了单点测试，可选择“ZERO”按键。

注意事项：为了迅速改变频宽值，选择SPAN UP1-2-5或SPAN DOWN 1-2-5。

选择幅度

- 按“AMPLITUDE”。

- 按“UNITS”，并选择需要的值，按“BACK”返回到幅度菜单。

- 按REF LEVEL，用上/下键或从键盘直接输入需要的值，按ENTER键确认。

- 按SCALE，用上/下键或从键盘直接输入需要的值，按ENTER键确认。

注意：按ATTEN键，选自动耦合衰减器，参考电平会滤除谐波和噪声。要了解更多的信息，请参照4-3页的衰减器功能。

选择带宽参数

RBW和VBW都可以通过自动和手动方式耦合。RBW的自动耦合器将RBW连接到宽带上，这样，带宽越宽，RBW也越宽。自动耦合器在显示器中被指定为RBWXXX。当进行RBW手动耦合时，亦能独立调整带宽。人工耦合在显示器中被指定为RBW*XXX。

VBW的自动耦合将VBW耦合到RBW上。那样，RBW越宽，VBW也就越宽。自动耦合器在显示器中被指定为RBWXXX。当对VBW进行人工耦合时，亦能独立调整RBW。人工VBW耦合在显示器中被指定为VBW*XXX。

- 按BW/SWEEP。

- 选择分辨带宽，按RBW键。

- 选择自动方式，按AUTO键，或按MANUAL键，并用上/下键选择分辨带宽，按ENTER键确认。按BACK键返回到带宽菜单。

- 选择视频带宽，按VBW键。

- 选择自动方式，按AUTO键，或按MANUAL键，并用上/下键选择视频带宽，按ENTER键确认。

选择扫描参数

最大值保持

最大值保持或消除，按MAX HOLD，显示出经过多次扫描过的输入信号。

检波方式

每一个显示点代表由一种检波方法合成的一些测量数据。测量数据的每一个显示点都受到频宽和RBW的影响。三个有效的检波方法分别是：正峰值、平均值和负峰值。正峰值显示所有测量的最大值，是通过显示点连接而成的。平均值显示所有测量的平均值，负峰值显示所有测量的最小值。

要设置检波方法，按DETECTION键，选择POSITIVE PEAK，AVERAGE或NEGATIVE PEAK。

扫描平均

为了减少噪声的影响，扫描平均可以使几次扫描结果平均化，而且排除个别扫描结果，显示出平均值。

要设置平均扫描次数，按AVERAGE（1-25），选择需要的次数，按ENTER键确认。

注意：最大保留和平均值是互斥的。

调节标记

- 按MARKER，调出标记菜单。

- 按M1选择M1标记功能。

- 按EDIT，选择适当的值，按GHz，MHz，KHz或Hz确认。按ON/OFF键，启动或消除M1标记功能。

- 按BACK返回到标记菜单。

- 标记M2，M3，M4，M5和M6，重复上述步骤。

调节限制线

MS2711B提供两种限制线，一种是水平线，一种是分割线。

调节单一限制线

- 按LIMIT。

- 按SINGLE LIMIT。

- 按EDIT。

- 用键盘或上/下键输入数值。

- 按ENTER确认。

单一限制线无论是上限还是下限，都很容易确定。

定义上限线

如果信息显示ABOVE界定线，那么上限线就会出现在测量失败处。

按BEEP AT LEVEL，如果需要，窗口会显示：如果信息显示超越限制线，失败。

定义下界定线

如果信息显示BELOW界定线，那么下限线就会出现在测量失败处。

按BEEP AT LEVEL，如果需要，窗口会显示：如果信息显示低于限制线，失败。

调节分割界限

分割界定线被分开确定为5个上界定分割线和5个下接到分割线。这使得显示屏变得特别清晰。

一个界定线的分割是由它的终点决定的，那就是起始频率，起始幅度，截止频率和截止幅度。这一程序描画出两个界定分割线。这一步被执行时可超越除下界定分割线外的其它上界定分割线。

- 按LIMIT。

- 按MULTIPLE UPPER LIMITS。

- 按SEGMENT。

- 按EDIT，窗口会显示分割端点：ST FREQ，AT LIMIT，END FREQ，END LIMIT。这些参数会变亮。第一次按EDIT键，ST FREQ参数变亮。

- 输入数值。

- 当编辑起始或截止频率时，单位键（GHz、MHz、KHz、Hz）会在软键上显示，按这些键，ST LIMIT参数会变亮。

- 输入数值。

- 按ENTER键继续。

- 重复步骤5和6，输入停止频率。

10．重复步骤7，输入停止界定线。

11．按NEXT SEGMENT，移到段落2（如果NEXT SEGMENT无效，按ENTER）。如果段落2状态关闭，按NEXT SEGMENT会自动设置一个SEGMENT2的起点，它等同于SEGMENT1的终点。

12．维持分割重复4-11。

13．当最后的分割确定后，再按EDIT键结束编辑。

MS2711B不允许重叠同样类型的界定分割线。即两个以上界定分割线不能重叠，两个下界定分割线不能重叠。

MS2711B不允许界定分割线垂直。在起始频率和截止频率中界限分割是一样的，但界限值是不同的，数值也没有具体指定。

设置报警线

通过设置报警线，两种界限类型都能显示界限犯规。在每一个超出界定线的信息点，仪表都会发出蜂鸣声。

- 按LIMIT键。

- 按LIMIT BEEP，状态窗口会显示界限警笛状态处在工作状态。再按LIMIT BEEP，关闭报警。

调节衰减设置

频谱仪衰减可以自动耦合、人工耦合，也可以动态耦合。

- 按AMPLITUDE。

- 按ATTEN。

- 选择相应的耦合方式，如下所示。

自动耦合

衰减器自动耦合可以将衰减和参考电平相联系。也就是说，参考电平越高，衰减也越大。自动耦合在屏幕上以ATTEN*XXdB方式显示。

手动耦合

在手动耦合时，衰减可以被独立调节到参考电平．手动耦合在屏幕上以ATTEN*XXdB方式显示。

重要事项！

衰减应当被调制成最大信号幅度在混合输入时是-30dBm或更小。例如，如果参考标准是+20dBm，衰减应当是50dB，这样结果是在混合状态时输入的信号幅度就是-30dBm（+20-50=-30），这样，防止了信号幅度的压缩。

动态耦合

动态耦合遵循输入信号值自动调节参考电平到最大输入信号值。当动态衰减开启时，衰减自动耦合到参考电平。如用一个前置放大器使MS2711B待命，动态衰减会自动启动或根据环境会使放大器失效。

动态耦合在屏幕上以ATTEN﹡XXdB方式显示.

调节显示参照物

MS2711B显示的参照物可被调节为可适应各种各样的环境，以及当使用轨迹覆盖（见4-16页）时，还可辨认轨迹。

- 按CONTRAST（数字键盘2）。

- 用上/下键调节参照度。

- 按ENTER保存新设置。

设置系统语言

MS2711B能在英语、法语、德语、西班牙语、汉语和日语环境中工作。按如下步骤选择语言：

- 按SYS键。

- 按LANGUAGE，选择一种需要的语言。

设置系统阻抗

MS2711B的输入和输出端口都有50Ω的阻抗。MS2711B固件也能给输入端口提供50到75Ω的阻抗。

- 按SYS键。

- 按75Ω键。

- 按和接头相匹配的键。

- 如果转接头和ANRITSU 12N50-75B不匹配，请按OTHER ADAPTER OFFSET键。

- 用键盘输入损耗值或用上/下键选定值。

- 按ENTER确认。

进行基本测量

用ANRITSU HHSA做基本测量类似用常规频谱分析仪做测量。用户仅需要打开电源，然后调节频谱仪，便可在屏幕上设置和显示信号。一旦出现信号，用户可通过四个简单的步骤进行测量，以此决定信号的频率和幅度。

这些步骤是：

- 设置中心频率

- 设置频率频宽

- 设置幅度

- 激活标记

注意：频率、频宽和幅度是频谱分析仪测量的基本功能。但使用标记功能，你能辨认出频谱分析仪轨迹的频率和幅度，这样使你可以做相关的测量，自动显示信号的最大幅度，并且调节频谱仪跟踪信号。至于更多的信息，请参考第四章“测量基本原理”。

例如——测量一个900MHz信号

注意：如果在任何一个测量开始之前，仪器需重新启动，以回到厂家默认状态。默认包括关闭前置放大器（如果已安装），RBW，VBW和SPAN的数字耦合，衰减器耦合到参考电平。

有两种方式使MS2711B回到默认状态：

如果仪器没开，在按ON/OFF的同时按住ESC/CLEAR。

如果仪器打开，按RECALL SETUP。当按下按键时，会弹出一个调用轨迹选择框。选择设置0〈DEFAULT〉以便回到默认状态。

- 按ON/OFF键，然后在提示下按ENTER。

- 将信号发生器连接到Anritsu HHSA的输入端。要求信号发生器输出一个频率为900MHz，幅度为+10dBm的信号。

设置中心频率

- 按FREQ/SPAN键。

- 按CENTER键。

注意：用数字键设置中心频率为900MHz。当启动中心频率功能时，频谱仪进入中频频宽方式。

- 输入900按MHz键，观察图2-8中出现的信号。

设置频率频宽

- 按FREQ/SPAN键。

- 按SPAN键。

EDIT键会出现在它的下行状态，频宽参数在编辑状态的窗口打开。可通过几种方法编辑打开的参数。

输入新数值

- 用数字键输入新值，一旦按下一个数字键，软键会转换成频率单位键（GHz，MHz，KHz，Hz）。

- 选择合适的终止键。

自动设置最大频宽

按FULL键，频宽就会自动设置到MS2711B的最大值。

自动设置零频宽

按ZERO键，频宽自动设置到零，并位于当时中心频率的中心。

按1-2-5的顺序增大频宽

按SPAN UP 1-2-5键会增大频宽值。例如，如果当前频宽为300KHz，按SPAN UP 1-2-5键会改变频宽为500KHz，再按SPAN UP 1-2-5键，会改变频宽为1MHz。

按1-2-5的顺序减小频宽

按SPAN UP 1-2-5键会减小频宽值。例如，如果当前频宽为300KHz，按SPAN UP 1-2-5键会改变频宽为200KHz，再按SPAN UP 1-2-5键，会改变频宽为100KHz。

2-9图中显示20MHz的频宽。

设置幅度

通常情况下，在参考电平上设置信号峰值，能提供一个最理想的测量精确度。下面几个步骤就是把信号峰值设为参考电平。

- 按AMPLITUDE。

- 按ATTEN和AUTO，选择自动衰减方式。

- 按BACK。

- 按UNITS选择dBm作为幅度单位。

- 按BACK，REF LEVEL。

- 按+/-键和10，在按ENTER，把参考电平设为-10dBm。

- 按SCALE，用键盘或上/下键选择10dBm/div的尺度。按ENTER键确认

观察2-10中的图形

激活标记

标记能显示频率和幅度。它在显示屏底端信息区域显示这些数值。在这种情况下，标记会如图2-11中所示，读出900MHz和-10dBm。

- 按MARKER。

- 按M1。

- 按MARKER TO PEAK打开标记M1，在轨迹上给它设置一个最高点。

- 读出标记所确认的频率值和幅度值。这些数据在显示屏底端的信息区域内显示。

注意：通过按MARKER TO PEAK，标记可以移到信号的最高处。也可以通过用上/下键移动标记。当使用一个以上的标记时，使用标记的差值功能就会被描述出来。在功能箱中对比（Mx-M1）有一个明确的定义。标记差值功能在两种信号之间读出不同的幅度和频率值，并且把数值显示在显示屏的下面。

保存显示

- 按SAVE DISPLAY。

- 为输入显示名称，按一组包括需要的字母软键，然后为这些字母选择软键。每个名称不超过16个字母。

- 按ENTER设置保存显示的名称。

调出显示

- 按RECALL DISPLAY。

- 用上/下键选择需要的显示。

- 按ENTER确认。

- 按ESC/CLEAR回到测试方式。

打印

打印工作是由以下所列打印机完成的。这些打印机显示是在MS2711B打印机列表中，包括：

Canon BJC 50                    HP DJ 340,350

Canon BJC 80                    HP DJ 500 Series

Canon BJC 250                   HP DJ 600 Series

Canon BJC 4400                  HP DJ 800 Series

Citizen PN Models                 HP DJ 1120

Epson Esc/P Compatible            HP LJ 6L,6P,4000

Epson Esc/P2 Compatible           HP PCL3 Compatible

Epson Esc/P Raster Compatible       NEC Superscript Models

Epson Stylus Models               NEC Silentwriter Models

Epson LQ Models                 Seiko DPU 411,414 Model

图2-12是两种类型的打印机结构图。参照打印机的使用。

打印机开关设置

HP Deskjet 350喷墨打印机或其它打印机的并行接口按如下设置：

SW1   SW2   SW3   SW4   SW5   SW6   SW7   SW8

OFF   OFF    OFF   OFF    OFF   OFF    OFF   OFF

打印机Seiko DPU-414中，开关SW1，SW2和SW3按如下设置：

Swith     1     2     3     4     5     6     7     8

SW1    OFF   ON   ON   ON    ON   OFF  ON   ON

SW2    ON    ON   ON   ON    ON   ON   ON   OFF

SW3    ON    ON   ON   OFF   OFF  ON   ON   ON

打印设置

- 如图2-12所示连接打印机。

- 按SYS和OPTIONS。

- 按PRINTER和选择支持打印机的显示菜单。

- 按ENTER键选择打印机。

注意：上面的步骤只用在第一次连接打印机。如果仪表以前已经连过打印机，只要按PRINT键就会启动打印程序。

打印屏幕

- 如图2-12连接打印机。

- 获得一个期望的测量显示。

- 按PRINT。

- 按ENTER。

电池资料

新电池充电

HHSA提供的充电电池分为三种。在第一次给电池充电以前，应当先认识充满电的电池工作情况。

注意：如果电池温度在45℃以上或0℃以下，则不能更换电池。

在HHSA中给电池充电

- 关闭HHSA。

- 将AC-DC接头接到HHSA的充电口。

- 将AC转接头接到一个120VAC或240VAC电源上，哪个合适根据要求而定。

HHSA中绿色外表的能源显示器会亮，表明外部直流的存在。电池充电器的灯亮，电池将开始快速充电。只要电池在快速充电，充电器的灯就一直亮着。电池一旦充满电，充电器就会关闭。如果电池不能充电，请与就近的Anritsu服务中心联系。

注意：如果过度使用电池，在给它快速充电之前，它需要几个小时的时间慢慢充电。开通或关闭快速充电方式不是自动的。你必须做的是要来回开和关，要么接通或不接通AC-DC转接头。

在任何一个充电器给电池充电

在任何一个充电器中，两个电池可以同时充电。

- 从仪表中取出电池，把它放到任意一个充电器中（Anritsu part number 2000-1029）。

- 连接转接头和充电器。

- 用AC-DC转接头将120VAC或240VAC电源接到充电器上。

每一个电池用户都有一个LED充电状态显示器。LED的颜色在电池充电时会有所变化：

红色指示电池正在充电

绿色指示电池已经充满电

黄色指示电池正在等待状态

由于电池在连续充电时会发热，此时黄灯会发亮。连续充电之前，充电器会让电池冷却下来。黄灯也有可能指的是充电器正在给其中之一的电池充电。

测定剩余电池能量

当断开AC-DC连接器后，电池图标会在屏幕的左上角显示（如图2-13）。电池图标整个成为黑条，表明电池已充满电。当LOW BATT替代左上角的电池图标时，电池仍可使用两分钟，如果还伴随着蜂鸣声，那么电池只能再用一分钟。

图2-13 电池监控器

一旦电池能量用尽，HHSA显示将会消失，这样，仪表会自动关闭，电池也需要再充电。

在测量期间，按SYS并选择SELF TEST可以查看电池状态。

图2-14 电池自检

电池寿命

如果电池在再次充电之前能被彻底使用，那么电池就能更耐用而且工作性能良好。为了让电池有最长的寿命，建议对电池进行每三个月一次的彻底放电和重新充电。

以下情况属正常。NiMH电池在连续使用12个月之后，它自身在存储是放电，同时容量降低为原来的80%。

电池充电和放电可达300～500次，但它最终回失去效用。在充电期间，电池工作时间很明显比正常情况短，电池就需要更换。

重要的电池信息

·用新的NiMH电池，在3～5次的彻底充电和放电后，变可正常工作。HHSA使用的NiMH电池由厂家供给。它分为三种充电电池及放电装置。

·在HHSA或Anritsu电池再次充电时用充电器。

·当HHSA充电器不再使用时，不要接在电源上。

·充电不要超过24小时，过度充电会缩短电池的寿命。

·电池充满电后如果不使用，时间长了它会自己放电。在过冷和过热的地方存放电池会减短电池的容量和寿命。在外界温度较高的情况下，电池放电得更快。

·经常（有规律的）放电NiMH电池会提高它的工作性能及延长它的工作寿命。

·电池能充电和放电几次，但它最终会失去效用。

·当充电期间电池工作时间很明显比正常情况短，电池就需要更换。

·如果允许电池全部放电完，那么电池短期记忆的能立就会消失，导致错误的电池容量读数或失去电池间的联系。

·不要在电池两端缠导线。

·不要摔电池，切断电池或试着拆卸电池。

·千万不要使用损坏的、过期的充电器或电池。

·要一直有计划性的使用电池。

·极端温度会影响充电电池的能立。在使用或充电之前，允许依需要冷却或升温。

·电池必须得到适当的回收利用或处理，不要把电池扔进垃圾堆。

·不要将电池扔到火中。

符号

桌面2-1提供了一系列的符号，这些符号在LCD上显示。

Icon                        Symbol

HOLD：Anritsu HHSA在用电池带动时处于能源转换模式。想继续扫描，按ENTER，10分钟之后不用按键，仪表会自动进入能源转换模式。

PLL LOCK指示灯灭，检查电池。（如果在电池充满电的情况下，Anritsu HHSA锁定，请找Anritsu 服务中心）。

指示继续为电池充电，里面的白色矩形在电池的电量用尽时会变得更长。

自检

打开仪表后，HHSA会很快通过一系列的检测以确保系统正常工作。特别注意到电池的电压和温度，它们会在自检信息的左下角被显示出来。如果电池电压太低，或周围的温度不再一定的范围内，自检会失败。如果自检失败，但电池充满了电，而且HHSA又处在特定的操作范围，请找Anritsu 服务中心。

错误消息

自检错误

BATTERY LOW：电池电压低于10V，换电池，如果情况仍存在，请找Anritsu 服务中心。

EXTERNAL POWER LOW：外部电压低于10V，请找Anritsu 服务中心。

LO LOCK FAIL：频谱分析仪局部失锁，请更换电池，如电池充满电的情况仍是这样，请找Anritsu 服务中心。

TG PLL FAIL：跟踪发生器局部失锁，请更换电池，如电池充满电的情况仍是这样，请找Anritsu 服务中心。

EEPROM R/W FAILED：记忆系统失败，请找Anritsu 服务中心。

OUT OF TEMP RANGE：周围的温度不再特定的范围。如果温度在特定的范围，问题仍存在，请找Anritsu 服务中心。

POWER MONITOR FAIL：电源端不能提供电压，请找Anritsu 服务中心。

BATTERY CAL LOST：电池连接失败。这情况表明电池充电失效，请找Anritsu 服务中心。

MEMORY FAIL：主板上EEPROM检测失败，请找Anritsu 服务中心。

注意：Anritsu 服务中心列表见页1-9，表1-3

错误信息

下面是桌面提供的可能出现的错误信息

NO STORED SWEEP AT THIS LOCATION：试图找到显示，但先前没有记录或有无效扫描。

USE OPTIONS MENU TO SELECT A PRINTER：未选择打印机就打印。先选择打印机，再试。

CANNOT ZERO NO DETECTOR INSTALLED：没有将RF连接到HHSA上，就试图用零功率监控调制功能。

CANNOT ZERO INPUT SIGNAL TOO HIGHT：用大于-20dBm的输入，就试图用零功率监控调制功能。

POWER MONITOR OPTION NOT INSTALLED：未按照附件5，就试图进入功率监控模式。

CHECK FOR OUT-OF-BAND INTERFERENCE：前置放大器输入饱和在特定的频率范围内没有峰值。这个错误是因为安装了附件8和衰减器动态调节。

ANTENNA SAVED WITH THE SETUP COULD NOT BE FOUND！PLEASE RESELECT THE ANTENNA TO MAKE A FIELD STRENGTH MEASUREMENT：天线名重复，选择另一个天线名，或用软件工具再安装一个天线。

LIMIT SEGMENT REQUIRES START FREQ〈=END FREQ：界限分割处必须有一个开始频率小于或等于截止频率。重新设置截止频率。

LIMIT SEGMENTS CANNOT OVERLAP PRESS “ON/OFF” TO DISABLE “EDIT”TO CHANGE ENDPTS：显示两个或更多的限制线，这就使得它的端点重叠。上下限制线可能有重叠的频率。两个上限制线和两个下限制线不能重叠。

使用软的支撑箱

仪表箱的设计使皮带可以调节，容易保持箱子水平，便于Anritsu的使用。

第三章  按键功能

前言

这一章主要介绍MS2711B频谱仪的键盘操作。在MS2711B前面板上有两种通用的按键：硬键和软键。

硬键

前面板上在下方标着黑色和兰色的特殊功能的按键就叫硬键。有四种功能硬键分布在显示屏的下方，有十七个硬键分布在显示屏的右侧，有十二个硬键是共用的，这决定于当前的操作方式。

硬键功能

模式：置频谱仪为特定操作模式，用上/下键选择操作方式。选件不同，操作方式也不同。按ENTER键确认。

频率/频宽：激活跟频率和频宽相关的功能菜单。菜单包括如下选项：中心频率、频宽、起始频率和截止频率，选择其中任何一个键都会弹出一组和该选择相关的步骤。

幅度：激活跟幅度相关的功能菜单。菜单包括：参考电平、刻度、衰减、参考电平偏置和仪器。选择其中任何一个键都会弹出一组和该选择相关的步骤。

带宽/扫描：激活跟分辨带宽和扫描相关的功能菜单。菜单包括：分辨带宽、视频带宽、最大保持、平均值和检波。选择其中任何一个键都会弹出一组和该选择相关的步骤。

硬键键盘

键盘上的黑键就是硬键功能键。

0-9：这些键用于写入数字信息。

+/-：加/减键用于测试过程中出现的正值或负值。

· ：小数点用于写入测量中出现的小数值。

ESCAPE/CLEAR：退出当前操作或清屏。如果正在测量一项参数，按此键将清除当前写入值和恢复最近写入的有效值。再按一次该键，将结束这项参数的测量。在正常扫描期间，按此键会弹出一个菜单。持续按住该键可以恢复默认设置。

UP/DOWN ARROWS：增大或减小参数值。

ENTER：确定当前状态或参数选择。

ON/OFF：打开或关闭仪表。打开仪表。将恢复系统最后存储状态。在按下ON/OFF的同时，按住ESCAPE/CLEAR，仪表将恢复预置状态。

SYS：允许选择系统参数。包括：附件、时钟、50Ω、75Ω、语言和自检。

下面是兰色按键的硬键键盘区。

：液晶显示（LCD）的背景灯开或关。（关掉背景灯可以节省电池）

：LCD对照调节。用上/下键调节和确定对照显示，使之和环境相适应。

TRACE：激活当前差异很小的信号的比较菜单。

MEAS：激活相关测量功能的菜单，包括场强、占有带宽信道源、邻近信道功率比、调幅/调频解调器和前置放大器（如果安装了选件8）。

SAVE SETUP：把当前系统储存于内部固定存储器1到10地址中。当按下该键时，显示屏上出现一个选框，用上/下键选择，按ENTER确认。

RECALL SETUP：调用先前储存于1到10地址中的信息。当按下该键时，显示屏上出现一个选框，用上/下键选择，按ENTER确认。地址0调用为出厂设置状态。

LIMIT：包括信号范围、倍数上限、倍数下限和蜂鸣线。

MARKER：包括标记1到标记6。当选择其中一个时，标记置于峰值处，并把标记频率置为中心频率。标记2到标记4还包括以M1为参考的相对值。

SAVE DISPLAY：把轨迹保存在固定存储器。按下该键时，轨迹名称会显示出来，选择相应的轨迹，按ENTER确定。

RECALL DISPLAY：调用以前存储的轨迹。按下该键时，会弹出一个调用轨迹显示框，用上/下键选择，按ENTER确定。

SINGLE CONT：触发单扫和连续扫描方式。默认为连续扫描方式。当选择单扫时，仪器扫描一次，并把轨迹保存下来，直到下一次按该键。当前显示方式会在LCD上显示。单扫方式可以节省电池能量。

PRINT：现在打印机可以打印当前显示的内容。参考页2-20可以知道如何选择和设置打印机

软键

六个没有任何标记的按钮（见图2-2，页2-2）。可以通过选择软键菜单完成不同的功能。按下该键后，会显示相应的功能区。下面几段是介绍各种功能键被选中后所激活的菜单。

模式菜单

按MODE键可以激活模式选择菜单。用上/下键选择相应的模式，按ENTER确认。菜单的内容根据MS2711B安装的选件不同而不同。

SPECTRUM ANALYZER：选择频谱分析仪操作模式。

POWER MONITOR：选择功率监察器操作模式。

TRACKING GENERATOR：选择跟踪发生器操作模式。

TG-FAST TUNE：选择快速调谐发生器操作模式。这种方式可以加快参数测量速度。

频率/频宽菜单

按FREQ/SPAN键，激活和频率有关的菜单。用相关键选择所需的功能。用键盘或上/下键选择和确定信号值。通过按适当的键完成频率的输入。

CENTER：激活中心频率功能并设置中心频率。

SPAN：激活跟频宽有关的菜单。

EDIT：允许直接输入一频率频宽。

FULL：设置Anritsu HHSA的最大频率频宽为2.9999GHz。

ZERO：置频宽为0Hz。

SPAN UP 1-2-5：激活频宽功能，使频宽按1-2-5的顺序迅速增大。

SPAN DOWN 1-2-5：激活频宽功能，使频宽按1-2-5的顺序迅速减小。

BACK：返回上一级菜单。

START：激活起始频率菜单，并在START/STOP模式下设置Anritsu HHSA的起始频率。输入所需频率值，并按GHz，MHz，KMz或Hz键完成起始频率的输入。

STOP：激活截止频率菜单，并在START/STOP模式下设置Anritsu HHSA的截止频率。输入所需频率值，并按GHz，MHz，KMz或Hz键完成截止频率的输入。

TG-FREQ OFFSET（适用于选件20）：在轨迹或快速轨迹调谐状态设置跟踪发生器的频率偏移。偏置频率范围从-5MHz～5MHz。

幅度菜单

按AMPLITUDE键可以激活跟幅度有关的菜单。

REF LEVEL：激活参考电平功能。参考电平可以用键盘或上/下键输入，按ENTER确定。参考电平的有效范围为20dBm～-120dBm。

注意：当参考电平改变时，衰减器通常起耦合作用并且会自动校准。然而，当衰减器改变时，参考电平并不会改变。衰减器会自动校准以便使进入混频器的信号小于-30dBm。比如：如果参考电平为+20dBm，信号将衰减50dB，使进入混频器的信号为-30dBm（+20-50=-30）。这可以预防信号失真（对没有前置放大器而言）。

SCALE：激活刻度功能。用键盘或上/下键输入刻度值，按ENTER确定。

ATTEN：设置Anritsu HHSA的输入衰减器，使它自动耦合、手动耦合或动态耦合。

AUTO：按此键衰减器自动耦合到参考电平，衰减值显示在屏幕的左边ATTEN的下面。

MANUAL：把衰减器置为手动方式。用上/下键可以在0～50dB间以每次10dB的速度改变，按ENTER确定数值。该值在显示屏的左边ATTEN的下面显示。

DYNAMIC：接通动态衰减控制器。该值在显示屏的左边ATTEN的下面显示。动态衰减器自动调整参考电平使峰值信号有一个最佳显示。当实现动态衰减后，衰减器耦合到参考电平。如果安装了前置放大器，那么，在低电平时将被接通，不需要时，前置放大器会断开。

UNIT：从菜单中选择和幅度有关的单位。dBm和1mW幅度单位的绝对分贝相关。dBV，dBmV和dBuV与1V，1mV和1uV的绝对分贝相关。mW READOUT为标记和通道功率单位的显示方式。

REF LEVEL OFFSET：设置参考电平偏置。结合衰减器可以测量高增益装置。它通常用于偏置参考电平以观察正确的输出电平。例如：测量输出为70dBm的高增益电平时，应在设备和HHSA之间接一个50dB的衰减器，作为补偿，把参考电平偏置设为-50dBm，使信号显示在屏幕顶端。

TG-OUTPUT LEVEL：轨迹或快速轨迹调谐方式，在0.0dBm～-60dBm的范围内设置跟踪发生器的输出功率电平。

带宽/扫描菜单

按BW/SWEEP键激活跟带宽和扫描功能相关的菜单。用相应的键选择需要的功能。

RBW：设置分辨带宽，使之和频宽自动耦合或手动耦合。

VBW：设置视频带宽，使之和分辨带宽自动耦合或手动耦合。

MAX HOLD：显示和保持多次扫描信号的最大值。

DETECTION：检波模式菜单包括：正峰值检波、平均值检波和负峰值检波。

POSITIVE PEAK：HHSA读数和显示的最高点数据。

AVERAGE：HHSA测量和显示的平均值。

NEGATIVE PEAK：HHSA读数和显示的最低点数据。

AVERAGE（1-25）：设置扫描平均数。用上/下键调节扫描次数，或者用键盘直接输入。按ENTER确定。

这用于用户定义的连续扫描平均值测量程序。平均值进行逐项测量，每一个显示值和当前测量值有关。这可用于减小信号和噪声的瞬态冲击。

跟踪菜单

按TRACE可以激活和跟踪有关的功能菜单。按相应的键选择需要的功能。

注意：在此功能下，轨迹A通常为运行时间轨迹，而轨迹B通常为存储轨迹。轨迹A较暗，轨迹B较亮，它可以调节到最适于观察的状态（见页3-2），参考页3-12怎样保存和调用轨迹。

NORMALIZE：该键用于校准跟踪发生器和快速调谐轨迹模式产生的信号，使之标准化。使用该功能，可以消除电缆和转接头造成的误差。当轨迹A标准化后，在A上会出现一﹡号。

注意：当HHSA断电或测量装置改变时，如有需要，必须重新进行标准化。

A→B：把当前轨迹A存放在轨迹B缓冲器中。

A-B→A：用轨迹A减去轨迹B，并且扫描过程中结果记录成轨迹A。

A+B→A：用轨迹A加上轨迹B，并且扫描过程中结果记录成轨迹A。

TRACE A：轨迹菜单操作。

RESET A：清除当前轨迹，并重新开始扫描。

NORMALIZE ON/OFF：标准化功能开或关。只有当当前扫描数据有效时，标准化功能才能开。

BACK：返回上一级菜单。

TRACE B：激活保存轨迹菜单操作。

VIEW B：轨迹A覆盖轨迹B，如果没有和B结合的轨迹，那么RECALL TRACE→B将被激活。从该菜单中选一条轨迹存到轨迹B的缓冲器中。

CLEAR B：清除覆盖轨迹。

RECALL TRACE→B：从轨迹B的缓冲器中调用保存的轨迹。

BACK：返回上一级菜单。

注意：轨迹A是黑色的迹线，轨迹B是灰色的。信号的对照显示（参照页3-2）要有比较好的观察面。

测量菜单

按MEAS激活跟测量功能有关的菜单。用适当的键选择需要的测量功能。

FIELD STRENGTH：激活场强测试菜单。

ON/OFF：场强测试开/关。

SELECT ANTENNA：为场强测试选择天线。参考第八章“软件工具”中关于天线负载和天线因子。

BACK：返回上一级菜单。

OBW：激活占有带宽菜单。占有带宽测试中选％或dBc方式。参考第六章关于占有带宽的进一步说明。

METHOD：选择功率百分比或dB测量方法。

％：输入功率百分数。

dBc：输入dBc值（0到120dB）。

METHOD ON/OFF：占有带宽测量开或关。当测量进行时，OBW将显示在屏幕左边。

BACK：返回上一级菜单。

CHANNAL POWER：激活信道功率测量功能。信道功率的单位是用dBm还是mW，决定于仪器的选择。信道功率密度用dBm和mW均可测量。

CENTER FREQ：为Anritsu HHSA的信道功率测试设置中心频率。

INT BW：为信道功率测试设置带宽。

CHANNEL SPAN：为信道功率测试设置频宽。

METHOD ON/OFF：开始或终止信道功率测试。当测试进行时，CH PWR将显示在屏幕左边。

BACK：返回上一级菜单。

ACPR：接通邻近信道功率比测试选件：

CENTER FREQ：为ACPR测试设置中心频率。

MAIN CHANNEL BW：为ACPR测试设置主通道带宽。

ADJACENT CHANNEL BW：为ACPR测试设置邻近信道带宽。

CHANNEL SPACING：在主信道和邻近信道间设置信道间隔。

MEASURE ON/OFF：开始或终止ACPR测量。当测试进行时，ACPR将显示在屏幕左边。

BACK：返回上一级菜单。

PREAMP：按此键可以打开或关闭前置放大器（如果安装了选件8）。

注意：如果MS2711B装有前置放大器选件（选件8），并且把前置放大器打开，那么它的射频端功率将小于等于-50dBm（0dBm内部衰减和小于-25dBm的功率与衰减无关）。

如果MS2711B没有安装前置放大器选件，或者把前置放大器关闭，那么它的射频端功率将小于等于-30dBm，伴随有0dBm内部衰减。加上50dBm的内衰减，射频端功率将达到+20dBm。

MORE：按此键进入附加的测试功能区。

AM/FM DEMOD：激活调幅/调频解调器菜单。

ON/OFF：调幅/调频解调器开/关。

DEMOD TYPE：选择调制解调器类型：

FM：宽带

FM：窄带

AM

VOLUME：调节解调器的音量。

BFO ADJUST：单一边频带解调器的差频振荡器校准。

注意：调频-宽带，用于解调器调频信号。

BACK：返回上一级菜单。

保存设置菜单

按SAVE SETUP键将把当前系统内容保存在内部存储器的1到10地址中。按下该键时，在屏幕上会显示一个保存设置框。用上/下键选择并按ENTER确定。占用该地址后，它上面原有的信息会被覆盖掉。

调用设置菜单

按RECALL SETUP将调用以前保存于地址1到10的信息。按下该键时，调用轨迹选框会出现在屏幕上。用上/下键选择设置，按ENTER键确定。地址0调用为出厂设置状态。

范围菜单

按LIMIT键将激活和范围功能有关的菜单。用相应的键选择需要的功能，用上/下键改变它的值，该值为信号区底端的显示值。

SINGLE LIMIT：以dBm为单位设置信号范围。菜单包括：

ON/OFF：信号范围功能开/关。

EDIT：输入幅度范围，按ENTER确定。

BEEP AT LEVEL：如果输入电平过高或过低，仪器就会发出蜂鸣声。

BACK：返回上一级菜单。

MULTIPLE UPPER LIMITS：设置上限，用于迅速判断测试通过与否。当信号高于上限时，上限就无效了。菜单包括：

SEGMENT 1：观察/编辑上限1。

SEGMENT 1：观察/编辑上限2。

SEGMENT 1：观察/编辑上限3。

SEGMENT 1：观察/编辑上限4。

SEGMENT 1：观察/编辑上限5。

BACK：返回上一级菜单。

MULTIPLE UPPER LIMITS：设置下限，用于迅速判断测试通过与否。当信号降到下限以下时，下限就无效了。菜单包括：

SEGMENT 1：观察/编辑上限1。

SEGMENT 1：观察/编辑上限2。

SEGMENT 1：观察/编辑上限3。

SEGMENT 1：观察/编辑上限4。

SEGMENT 1：观察/编辑上限5。

BACK：返回上一级菜单。

LIMIT BEEP：蜂鸣器开或关。当蜂鸣器工作时，任何一个超出其上限或下限的值均会使仪器发出蜂鸣声。

程序段范围菜单

当一程序段从上限或下限菜单中被选中时，它会显示出来。

ON/OFF：程序段开/关。

EDIT：编辑程序段参数（参考页2-12校准程序段范围）。

PREV SEGMENT：编辑或查看以前的程序段参数。

NEXT SEGMENT：编辑或查看下一段程序段参数。按下该按钮，如果关闭程序段，那么程序段的开头会被默认为上一程序段的结尾。

BACK：返回上一级菜单。

标记菜单

按MARKER键可以激活一个包括六种不同标记功能的菜单。用相关键选择需要的标记。并在下一级菜单编辑标记值。

M1：选M1标记参数并打开第二级标记菜单。

M2：选M2标记参数并打开第二级标记菜单。

M3：选M3标记参数并打开第二级标记菜单。

M4：选M4标记参数并打开第二级标记菜单。

MORE：打开附加标记功能。

M5：选M5标记参数并打开第二级菜单中的M5标记。

M6：选M6标记参数并打开第二级菜单中的M6标记。

ALL OFF：关闭所有标记。

第二级标记菜单

第二级标记菜单用来打开或关闭标记，并编辑标记参数值。

ON/OFF：标记选择开/关。

EDIT：编辑标记参数值。用键盘或上/下键输入需要的标记频率，按GHz，MHz，KHz或Hz完成标记频率的输入。

DELTA：显示所选标记（M2，M3或M4）相对于M1的频率或幅度增量。

MARKER TO PEAK：寻找轨迹峰值（对M1-M4）。

MARKER FREQ TO CENTER：使中心频率和标记频率相等（对M1-M4）。

第二级M5标记菜单包括开/关，编辑和返回按键，另外还包括下面一些内容：

PEAK BETWEEN M1&M2：置最大幅度值的标志频率在M1和M2之间。

VALLEY BETWEEN M1&M2：置最小幅度值的标志频率在M1和M2之间。

注意：如果M1和M2关闭，那么前面的波峰和波谷功能将贯穿整个频宽。

第二级M6标记菜单包括开/关，编辑和返回按键，另外还包括下面一些内容：

PEAK BETWEEN M3&M4：置最大幅度值的标志频率在M3和M4之间。

VALLEY BETWEEN M3&M4：置最小幅度值的标志频率在M3和M4之间。

注意：如果M3和M4关闭，那么前面的波峰和波谷功能将贯穿整个频宽。

保存显示菜单

按SAVE DISPLAY键把轨迹存到固定存储器。按下该键时，TRACE NAME显示在信息区，选择轨迹名，按ENTER键确定。

注意：按下SAVE DISPLAY键时，在输入线上会显示最后保存的轨迹名。按BACK SPACE会删去最后一条轨迹名。当轨迹名称是连续的，比如轨迹1，轨迹2等，这种方法就非常有用。

调用显示菜单

按RECALL DISPLAY键可以从内存中调用一条以前保存的轨迹。按下该键时，显示屏上会弹出一个调用轨迹选项框，用上/下键选择，按ENTER键确定。按ESC/CLEAR键回到测量模式。

单扫-连续扫描

在连续扫描和单次扫描之间切换，在显示屏的左边显示。默认为连续扫描方式。当单扫被激发后，Anritsu HHSA扫描一次并把轨迹保存下来直到按ENTER键产生一条新轨迹。单扫可以节省电池能量。

打印

选PRINT可以打印当前屏幕内容。

系统菜单

按SYS键可以激活跟系统功能相关的菜单。用相应的键选择系统功能。

OPTIONS：显示附件功能的第二级菜单。

CLOCK：显示时钟功能的第二级菜单。

SELF TEST：进行电池、内存和本振检测。

50Ω：仪器输入阻抗的默认设置为50Ω，输入阻抗也在显示屏左端显示。

75Ω：测试是显示的输入阻抗为75Ω。实际输入阻抗仍为50Ω，这种变化是基于在测试中使用了转接头，导致阻抗值有所变化。这一般和使用TV电缆测试有关。在屏幕左边显示的射频输入端阻抗为75Ω。

ANRITSU 12N50-75B：为安立12N50-75B转接头设置补偿。按此键可为信号补偿7.5dB因为使用转接头而造成的损耗。

OTHER ADAPTER OFFSET：此键允许输入别的转接头偏置值。输入补偿值，按ENTER键确定。

BACK：返回上一级菜单。

LANGUAGE：按此键可以改变屏幕上的文字。包括英语、法语、德语、西班牙语、中文（简体）和日语。默认设置为英语。

第二级选件菜单

和第二级选件功能相关的菜单。用相应的键选择需要的功能。

PRINTER：支持打印机菜单。用上/下键和ENTER键选择连接的打印机。

CHANGE DATE FORMAT：按此键改变显示数据格式。数据格式有以下选择：

MM/DD/YYYY，DD/MM/YYYY，YYYY/MM/DD，MM/DD/YY，DD/MM/YY，或YY/MM/DD。

第二级时钟菜单

和第二级时钟功能相关的菜单。用相应的键选择需要的功能。

HOUR：在测试区中显示小时。用键盘输入需要的小时数（0～23），按ENTER键确定。

MINUTE：在测试区中显示分钟。用键盘输入需要的分钟数（0～59），按ENTER键确定。

MONTH：在测试区中显示月份。用键盘输入需要的月份（1～12），按ENTER键确定。

DAY：在测试区中显示天。用键盘输入需要的天数（1～31），按ENTER键确定。

YEAR：在测试区中显示年份。用键盘输入需要的年（1997～2038），按ENTER键确定。

BACK：返回最开始系统菜单。

功率监控菜单

当切换到功率监控时，功率监控菜单提供设置功率监控参数。

UNIT：在dBm和W之间切换。

REF：如果相应模式是开的，则把它关掉。如果当前相应模式是关的，则把它打开，测量的功率电平置为参考值，在次基础上继续测量，dBm变为dBr；W变为%。

OFFSET：如果相应偏置为开，则把它关掉，反之亦然。用键盘输入偏置值，按ENTER确定。偏置是在DUT和射频检波器之间的线路衰减。在数据显示前，这衰减值就被加到输入电平。

ZERO：如果相应零值是开的，则把它关掉。如果当前相应零值是关的，则把它打开，并开始平均和保存功率电平。在显示前，保存的功率电平值将在随后的测量中被减去。

第4章 基本测量

简介

本章介绍使用安立HHSA进行测量和典型应用的例子。每个应用突出不同的特点，测量应用和步骤包括以下内容：

- 分辨紧邻的空间信号

- 谐波干扰

- AM/FM调制

- AM/FM解调

- 限制线

- 线迹覆盖

基本测量

这一节主要介绍分辨带宽、视频带宽、扫描时间和衰减等功能。更高级的测量需要使用频率、频宽、幅度和标记等其它的频谱分析仪的功能。

分辨带宽的作用

分辨带宽是由中频滤波器带宽决定的。频谱分析仪线迹的形状取决于中频滤波器。如果在频谱分析仪中，使用了一个以上的中频滤波器，那么，带宽最窄的将决定仪器的分辨带宽。

分辨带宽的选择取决于几个因素，滤波器稳定需要时间，即当一个信号从滤波器的输入端到达输出端时，需要一定的时间，另外滤波器的输出达到稳定的值也需要时间。滤波器带宽越窄，稳定时间越长。

分辨带宽的选择还取决于被测量的信号。如果要分开两个同时输入的信号，需要窄的带宽。如果用较宽的带宽，那么两个信号的能量就会显示在同一幅图形当中，在所观察的频带中就不能分辨出这两个信号。

但是，一个宽带的测量将包括基本的频率、谐波、杂散响应和噪声，而窄带测量将滤除所有其它频率分量，只保留基本频率的测量结果。两种测量各有优点，具体由用户的需要来决定。

在测量当中，总有一些噪声存在，噪声在频域的所有频段都存在。如果在测量中包括了噪声，由于噪声电平将使测量值不正确（太大），频带越宽，包括的噪声越多。频带窄，则进入分辨带宽滤波器的噪声就很小，在频谱仪上，噪声基底将会下落。这是因为频谱仪的中频滤波器是窄带，可以减少噪声。当测量噪声电平下落，小信号就能显示出来。作为一个常用的规则，频谱仪测量的最大RBW被设为30KHz。

视频带宽的作用

频谱仪通常在检波后使用另一种被称为VIDEO FILTERING的滤波器。这种滤波器也影响显示的噪声，但与分辨带宽的方式不同。在视频滤波器中，噪声的平均电平保持不变但噪声的变化被减少。因此视频滤波器的作用是“平滑”信号的噪声。频谱仪显示的结果是噪声基底压缩为一条单薄的线迹，而线迹的位置保持不变。因此，改变VBW不能改善灵敏度，但在测量小功率信号时，VBW改善了识别能立和再现性。

作为一个常用的规则，频谱仪测量所选的VBW与RBW的比例因子为10到100，这样，对分辨带宽设为30KHz时，VBW的典型选择是3KHz或300Hz。

扫描限定

对某些频谱仪来说，用户可以控制扫描时间。当要保持频谱仪测试精度时，扫描速度不能任意设定，要取决于分辨带宽、视频带宽以及所选的频率范围。扫描速度取决于频率范围，扫描间隔则取决于扫描时间。

扫描速度的限制来自系统的稳定或分辨带宽和视频带宽滤波器的响应时间。如果一台频谱分析仪扫速非常快，滤波器没有时间响应，测量结果就不准确。在这种情况下，频谱分析仪的显示看起来模糊，谱线比正常时要宽，

幸运的是，安立公司的HHSA已作了设计，免去了用户进行进行扫频速度的计算。

当改变RBW和VBW时，扫频速度也随着改变。RBW和VBW的值越大，扫描速度越快，RBW和VBW的值越小，扫描速度越慢。

衰减器的作用

衰减调整频谱仪的输入衰减器。在AUTO方式，当参考电平减小，衰减也随着减小。在手动方式，输入衰减可通过Up/down键调整。衰减器的范围是0到50dB ,步进为10 dB。

重要！当参考电平改变时，衰减通常是自动耦合并自动调整。但是，当衰减改变时，参考电平不改变。输入混频器的最大信号为-30 dBm或更小，衰减器应该进行调整。例如：参考电平为20 dBm，对于输入为-30 dBm的信号，衰减应该是50 dB ，这样防止信号压缩。

注意

对于所有的测量来说，最好使用AUTO耦合方式。

例1 分辨相距很近的空间信号

信号的分辨率取决于中频滤波器的带宽。这种手持式频谱仪，当作为传统的频谱分析仪它的中频滤波器的形状就是它调谐的信号。这样，如果两个在频率上靠的很近的等幅信号，通过滤波器时就会产生重叠而显示一个信号的响应。同样如果两个信号不等幅但是频率相距很近，那么小信号就会被淹埋在大信号的响应当中。

两个等幅信号的测量

为分辨两个等幅信号分辨带宽必须小于或等于两个信号的频率间隔。例如：为分辨频率间隔为30KHz的两个等幅信号，必须使用30KHz或更小的分辨带宽。但是，大部分频谱分析仪的中频带宽是不精确的，其变化范围大约为±20%。在测量相距很近的空间信号时应该考虑这一点。这样，你也许想要选的分辨带宽是这一技术条件的下限（例如，-20%或24KHz）以确保对这两个信号的精确测量。在这种情况下，下一个最小的分辨带宽将是10 KHz。

例如

通过一个功分器连接两个信号源到频谱仪的输入端，设置一个信号源的频率为900MHz，另一个为900.030MHz，设置两个源的幅度为-20dBm。在MS2711B HHSA上：

- 设衰减器耦合为：自动

- 设参考电平为：-10 dBm

- 设刻度为：10 dB/每格

- 设频宽为：300KHz，中心频率为：900MHz

- 设分辨带宽为：30 KHz，视频带宽为：1 KHz

分开当前这样两个信号将是困难的。如图4-1显示了上例的结果，其中使用的功分器的损耗为6dB

图4-1   两个等幅信号的测量   RBW=30KHz

- 改变分辨带宽为10KHz

图4-2显示了改变分辨带宽后的测量，其中使用的功分器的损耗为6 dB

图4-2   两个等幅信号的测量   RBW=10KHz

记住，分辨带宽必须小于或等于两个信号的频率间隔。因此，必须使用10KHz的分辨带宽。紧临的30KHz滤波器，包含一些变化，将不能够分辨这两个信号。同样记住，噪声边带（相位噪声）也能影响分辨率。

通常，在实际的环境中，相距很近的信号是不等幅的。一般来说，这样两个信号大约相差60dBm。为了分辨这两个信号，分辨带宽小于或等于这两个信号的频率间隔（与分辨两个等幅信号相同），然而，在这种情况下分辨这两个信号的最大分辨带宽将取决于中频滤波器的形状因数，而不是3dB 的带宽。形状因数等于中频滤波器3dB 带宽与60dB 带宽的比率。

为解决两个不等幅信号的测量,在滤波器带宽一半点处两个信号的幅度差必须小于两个信号的频率间隔。如果不知道中频滤波器的波形因子，完成测量时对于相距很近的不等幅信号要与等幅信号一样关注。这需要对分辨带宽、视频带宽和频宽做适当的调整。

例如

通过一个功分器连接两个信号源到频谱仪的输入端，设置一个信号源的频率为1900.0MHz，另一个为1900.1MHz，设置一个源的幅度为+20dBm，另一个为-15 dBm。

- 设衰减器耦合为：自动

2．设参考电平为：-10 dBm

3．设刻度为：10 dB/每格

4．设频宽为：1MHz，中心频率为：1900MHz

5．设分辨带宽为：10 KHz，视频带宽为：100Hz

这两个信号被显示在频谱分析仪上，每个信号有不同的幅度并且相距100KHz。

图4-3显示了上例的结果，其中使用的功分器的损耗为6dB ,标记2被设为延迟标记，显示两个信号峰值的幅度差和频率差。

图4-3   两个不等幅信号的测量

6．改变第2个信号源的频率为：1900.050MHz，并观察结果。图4-4显示了这两个信号测试的结果，其中使用的功分器的损耗为6dB。

图4-4   两个不等幅信号的测量

7．改变分辨带宽为30KHz . 图4-5显示了改变分辨带宽后测试的结果，其中使用的功分器的损耗为6dB。

图4-5   两个不等幅信号的测量

选择10KHz的分辨带宽将显示这两个信号，但用30KHz的分辨带宽检测也许是困难的。窄的频宽可以帮助我们检测这两个信号的区别。

例2谐波失真

大多数传输设备和信号源包含谐波。测量源的谐波是非常需要的。事实上，测量谐波失真是频谱仪最常用

的功能之一。

下面的谐波失真测量应用一组重要的频谱分析仪操作：设置参考电平，使用起始和停止频率；设置VBW和RBW；使用两个标记做相对测量。同时也示范了使用一个标记设置一个信号为中心频率。

例子

1．复位MS2711B，设置为默认值

如果仪器是关闭的，当打开ON/OFF键时，按住ESC/CLEAR

如果仪器是打开的，在数字键盘上按RECALL SETUP。当这个键被按下，将显示一个调用线迹的选择框。选择设置位置0调出默认状态。

- 按AMPLITUDE选择参考电平

- 键入+20 dBm，按ENTER

- 连接信号源到HHSA频谱仪

- 设信号源频率到10MHz，信号电平为+10 dBm

- 设START频率为1MHz

- 设STOP频率为50MHz

- 设分辨带宽为改善  平滑噪声

  - 按BW/SWEEP

  - 按RBW，然后MANUAL

- 使用Up/down选择分辨带宽，为100KHz

10．按ENTER确定

11．设视频带宽为改善  平滑噪声

  - 按BW/SWEEP

  - 按VBW，然后MANUAL

- 用Up/down选择视频带宽，为3KHz

- 按ENTER确定

- 按MARKER选择M1软键

- 按MARKER TO PEAK软键，设置M1为信号峰值。注意M1将自动被打开。

- 按MARKER选择M2软键

- 按EDIT软键打开M2，并使用Up/down将M2放在二次谐波的中心。按ENTER确定标记的位置。

- 按DELAT（M2-M1）软键，这样将提供与M1相关的频率和幅度信息

- 按MARKER选择M3软键

- 按EDIT软键打开M3，并使用Up/down将M3放在三次谐波的中心

- 按DELAT（M3-M1）软键，这样将提供与M1相关的频率和幅度信息

图4-6显示了所测信号源的失真特性，标记1信号源的输出频率，标记2显示二次谐波失真低于载波46.24dB , 标记3显示三次谐波失真低于载波48.44dB

图4-6谐波失真

例3：AM/FM

调制是指传输某些低频或边带信号到高的信号中。在调制过程中，载波信号的一些性能（通常是幅度和频率）被改变为边带信号的瞬时幅度。

下面的步骤描述了如何测量调幅和调频信号。并显示了如何调整频谱仪所显示的信号。

幅度调制

1．复位MS2711B，设置为默认值

如果仪器是关闭的，当打开ON/OFF键时，按住ESC/CLEAR

如果仪器是打开的，在数字键盘上按RECALL SETUP。当这个键被按下，将显示一个调用线迹的选择框。选择设置位置0调出默认状态。

2．连接信号源到HHSA频谱仪

3．设信号源载频为100MHz，信号电平为-25 dBm，调幅度10%，调制频率35KHz

4．设频谱仪中心频率为100MHz，频宽为500KHz

5．为确定载波频率，按MARKER键和M1软键。然后按MARKER TO PEAK自动打开M1并设为中心频率。

附加的调制信息取决于载波信号和边带。例如，为区别载频和边带频率，打开标记M2，移动到载频的低端或高端，然后按DELTA（M2-M1），图4-7显示调制频率的值为35KHz。

图4-7幅度调制

两个信号频率差的读数等于调制频率。标记也能读出两个信号的幅度差。幅度差由调制信号的调制度决定，利用下列公式可计算调制度：

ESB（dB）- EC（dB）=20lgm/2

其中ESB（dB）是边带信号的能量，单位是dB，EC（dB）是载波能量，单位是dB，m是调制度。

注意：上、下边带幅度不相等由输入信号剩余调频引起，剩余调频引起调制度测量精度的降低。

调频

这一节包括频率调制的一般概念，以及使用MS2711B显示一个调频信号的例子。

当一个调制信号fmod引起被调制载波瞬间的频率偏移，就会产生调频信号。

调频指数被定义为：

通常，频谱仪测量调幅发射的△fpeak和β是非常有用的工具，FM是由无数的边带组成。实际上，调频信号的频谱不是无限多的，某些幅度小的边带信号可以忽略，这取决于β值。

为验证FM信号的特性，我们将利用一个载频为100MHz，频偏25KHz，β值为2，调制信号为50KHz进行测试。

- 连接FM信号源到MS2711B的输入。

- 设参考电平为0dBm。

- 设衰减为自动耦合。

- 在信号源上，设载频为100MHz，调制频率为50KHz，载波功率为-10dBm，频偏25KHz。

- 设MS2711B的中心频率为100MHz，频宽为500KHz，RBW为10KHz，VBW为1KHz。

你会看到一个100KHz的载波信号，每边三个边带信号（图4-8）。边带间隔为50KHz（△M2的显示值）即为fmod.

图4-8      频率调制

例4:  AM/FM解调

AM和FM技术是用于广播通讯中的普通技术.在美国和加拿大,调幅波段是535KHz到1605KHz,调频波段包括88MHz到108MHz.

AM和FM的解调可以用HHSA内部扬声器,耳机和内置AM/FM解调模块来完成.SPAN设为0,同时需要覆盖调制信号频段的足够带宽.

例子:

1.复位MS2711B

如果仪器关闭,当打开电源开关时,按下ESC/CLEAR

如果仪器打开,按RECALL SETUP键,调出设置0,复位仪器.

2.通过一个接收天线为频谱仪提供一个输入信号.

3.按MEASURE,然后按MORE.

4.按AM/FM DEMOD.

5.按DEMOD TYPE,选择FM WIDEBAND.

6.通过按ON/OFF,打开FM解调.

7.选择合适的分辨带宽,视频带宽和参考电平以选出所需的信号(对于宽带调频,分辨带宽为1MHz,参考电平大约为-30dBm或小于弱信号).

8.在感兴趣的信号位置放置标记1,如果感兴趣的信号幅度最大,直接按MARKER TO PEAK,然后按MARKER FREQ TO CENTER,将该信号显示在屏幕中心位置.

9.为获得连续的解调信号,需要将SPAN设为0,如果当前的SPAN很窄,按FREQ/SPAN键,然后按SPAN和ZERO,进行步骤15.

10.如果SPAN较宽,慢慢减小SPAN并调整标记位置和中心频率(见步骤11-14).

11.按FREQ/SPAN, 然后按SPAN和SPAN DOWN 1-2-5软键.

12.按MARKER选M1,按MARKER TO PEAK和MARKER FREQ TO CENTER.

13.重复步骤11和12,直到解调频率成为频谱仪显示的中心频率.

14.按FREQ/SPAN键，然后按SPAN和ZERO软键。

15.按MEASURE，选MORE，按DEMOD进入AM/FM Demod菜单，按VOLUME调整扬声器的声音。

设频谱仪为0带宽将保证连续解调。另外，解调只发生在频谱仪扫描状态。

例5：电场强度测量

所有的天线都会由损耗和增益带来测量误差，MS2711B具有电场强度测量功能，可以纠正天线损耗或增益带来的误差。

首先，利用安立软件工具，将天线系数装载到MS2711B，天线系数用于修正测量误差。

- 在软件工具的天线编辑功能键入所选天线的天线系数信息（见8-5）。

- 装载天线系数。

- 在MS2711B中按MEAS。

- 从菜单中选择FIELD STRENGTH。

- 按SELECT ANTENNA，选择所需的天线文件，按ENTER键确认。

MS2711B基于天线系数会自动调整测量结果。一个“FIELD STR”图标显示在图形左边，天线名称显示在顶部的标题栏，所有标记值的单位为V/m。

图 4-10    电场强度测量

例6：频谱屏蔽的创建

利用限制线可快速判定测量结果的合格/不合格。当使用测试限制，用户能够快速确认信号是否超出设定的限制。为帮助用户建立限制门限，安立HHSA设计了单个或多个限制功能。

例：

- 复位MS2711B。

- 连接信号源到HHSA。

- 设衰减器自动耦合。

- 设参考电平为0dBm。

- 设刻度为10dB/div。

- 设信号源频率为900MHz，信号电平为-20dBm。

- 设频谱仪中心频率为900MHz，频宽为20MHz，分辨带宽30KHz，视频带宽300Hz。

- 按LIMIT，选择MULTIPLE UPPER LIMITS。

- 用软键选择SEGMENT1，按EDIT键入起始频率、起始限制、停止频率和最终限制。起始频率=890MHz，起始限=-40，停止频率=899MHz，停止限=-40。

10。按NEXT SEGMENT软键，第二段的起始点将自动设为第一段的结束点，按EDIT，输入起始频率=898MHz，起始限=-40，停止频率=899MHz，停止限=-10。

11．按NEXT SEGMENT软键，输入第三段设置，起始频率=899MHz，起始限=-10，停止频率=901MHz，停止限=-10。

12．按NEXT SEGMENT软键，输入第四段设置，起始频率=901MHz，起始限=-10，停止频率=902MHz，停止限=-40。

13．按NEXT SEGMENT软键，输入第五段设置，起始频率=902MHz，起始限=-40，停止频率=910MHz，停止限=-40，设置完毕按EDIT。

图  4-11    频谱屏蔽的创建

例7：线迹覆盖

MS2711B可以比较频谱

例：

- 复位MS2711B。

- 连接信号源到HHSA。

- 设信号源频率为900MHz，信号电平为-20dBm。

- 设HHSA中心频率为900MHz，频宽为20MHz，分辨带宽30KHz，视频带宽300Hz。

- 按TRACE键。

- 选A→B软键将当前线迹存入B存储器。

- 设输入频率为901MHz，信号电平为-20dBm。

- 按TRACE B软键进入Trace B菜单。

- 选VIEW B软键，观察瞬时显示的线迹。

注意：

线迹A作为背景显示，线迹B作为图形显示，也许需要对显示做一些调整以更清楚地对比。（见3-2页）

图4-12结果显示。注意标题栏显示了两个线迹。

图  4-12    线迹覆盖

注意：如果设置为不同的分辨带宽、频率范围或规则，则两条轨迹不能重叠装载。

第五章

序言

本章介绍以下各种测量的例子：

*  占有带宽                       *  带内寄生信号辐射

*  通道功率                       *  场强

*  邻道功率比                     *  AM/FM 解调

*  带外寄生信号辐射               *  功率测量

占有带宽

关于无线电发射的一个基本的测量就是对占有带宽的测量。这一测量就是要确定在给定的信号带宽内包含所有功率的那部分带宽。根据调制方式的不同，有两种方法可用来计算占有带宽。

功率百分比法

包含整个传输信号功率的某一特定百分数的那部分频率带宽定义为占有带宽。

功率下降XdB法

占有带宽也可以被定义为在信号峰值功率所在频率点的两边，信号功率分别下降XdB时两频率点之间的距离间隔。

测量所需仪器

*   MS2711B便携式频谱分析仪

*   DC-18GHz,30dB,50W的双向衰减器：Anritsu 42N50A-30

*   测试用电缆：Anritsu15NNF50-1.5C

测量步骤

- 如果想要得到仪表的初始状态，复位频谱分析仪使其为默认状态。

- 连接一个衰减量为30dB，功率容量为50W的双向衰减器到频谱分析仪的输入端口。

- 如果MS2711B当前模式不是频谱分析仪模式，那么，可以按MODE键，选择SPECTRUM ANALYZER，进入频谱分析仪模式。

- 使用键盘按键进入中心频率软键设置功能，在输入频率之后，选择GHz、MHz、KHz或者Hz来确认所输入的频率值。

- 按下AMPLITUDE键选择REF LEVEL软键设置合适的参考电平。参考电平设置参照下表给出的有关CW和CDMA信号的值。

- 选择ATTEN软键设置输入衰减值。具体设置参照给出的有关CW和CDMA不同信号进行设置。

- 按下BW/SWEEP键选择RBW和VBW软键来设置分辨带宽和视频带宽。实际设置参照下表给出的有关CW和CDMA信号分别进行设置。

表5-1

- 按MEAS键选择OBW软键。然后按METHOD软键选择测量方法（功率下降分贝数或者功率比）。如图5-1中显示屏左下脚为当前选择的测量方法。

图5-1显示的是使用功率百分比法测量CDMA信号的结果。

图5-1 Occupied Bandwith

- 按dBc或者%软件调整测量设置到适当的位置。

10．按MEASURE ON/OFF软键开始测量，当占有带宽测量功能被打开时，OBW就会显示在显示频谱图的左侧。

占有带宽的测量是一个瞬间的过程，一旦此功能被打开就会一直进行下去，直到再一次按MEASURE ON/OFF键关闭为止。当占有带宽功能打开时，标记“OBW”就会出现在显示屏的左侧。每一次完整的扫描结束后占有带宽就会被计算出来。随着占有带宽计算的进行，一个时间进度标志被显示在显示屏上。

通道功率测量

通道功率测量对射频传输来说是最常见的测量之一。此方法用来测量在特定的时间间隔内，通过某一频率范围的信号所传输的信号输出功率或者通道功率。测量不到特定的功率就说明系统有问题，这种现象可能会在功率放大器和滤波器电路中遇到。通道功率测量常被应用以下几方面：

*  进行有效传输

*  应用于FCC法则

*  减小整个系统受干扰

CDMA通道功率测量

MS2711B可以用来测量通道内的CDMA信号功率。由于CDMA信号和连续波信号在许多方面存在着差异，所以准确的设置可以使测得的CDMA信号更精确。

下面是为精确测量CDMA信号所推荐的频谱仪设置：

*  CDMA通道带宽：1.23MHz

*  分辨带宽（RBW）：10KHz

*  视频带宽（VBW）：3×RBW，或者至少30KHz

*  平均功能：关闭（OFF）

测量所需仪器

*  MS2711B便携式频谱分析仪

*  DC-18GHz,30dB,50W的双向衰减器

*  测试用电缆：Anritsu15NNF50-1.5C

测量步骤

- 如果想要得到仪表的初始状态，复位频谱分析仪使其为默认状态。

- 连接一个衰减量为30dB，功率容量为50W的双向衰减器到频谱分析仪的输入端口。

- 在频谱仪面板上按AMPLITUDE键并选择REL LEVEL软键设置参考电平为-10dBm。

- 按SCALE软键设置标尺为10dB/格。

- 按ATTEN软键是衰减设置为手动方式MANUAL并设置衰减值为20dB。

- 按BW/SWEEP键分别选择RBW和VBW软键设置分辨带宽为10KHz视频带宽为30KHz或者更大。

- 按FREQ/SPAN键选择SPAN软键，设置扫描带宽为2.5MHz。

- 按MEAS键选择CHANNEL POWER软键。

- 选择CENTER FREQ软键，设置中心频率为CDMA信号频率：850MHz。

- 选择INT BW软键设置综合带宽为1.23MHz。

注意：综合带宽表示频谱仪在此带宽内综合显示功率的一个频率频宽，而通道带宽则是频谱仪进行扫描的频率范围。

- 开始测量功能可通过按MEASURE ON/OFF软键来完成。测量检波方式会自动被设置为平均值检波方式。显示于屏幕上的两根垂直实线可以左右平移来显示它们整个频率带宽。MS2711B频谱议会在屏幕上显示测量结果。

图5-2是对一台CDMA信号发生器输出功率为-25dBm的信号测量结果。

图5-2     CDMA通道功率测量

通道功率测量是一个瞬间的过程，一旦此功能被打开就会一直进行下去，直到再一次按MEASURE ON/OFF键关闭为止。当通道功率测量功能打开时，标记“CH PWR”就会出现在显示屏的左侧。每一次完整的扫描结束后通道功率就会被计算出来。随着通道功率计算的进行，一个时间进度标志被显示在显示屏上。

注意：通道带宽设置应大雨或等于综合带宽。如果不是，MS2711B会自动设置通道带宽等于综合带宽。当综合带宽和通道带宽设置相同时，MS2711B就会对综合带宽应用所有的采样点，提供最精确的测量。综合带宽与通道带宽比置保持一个恒定值不变。当综合带宽改变时，这个比值保持不变。改变通道带宽可以改变此比值。例如，当综合带宽加倍时，MS2711B也将使通道带宽增加相同的倍数。

GSM 通道功率测量

全球移动通信系统对数字蜂窝通信来说是一个全球性的规范。分配给GSM移动通信的频率有两个：900MHz和1800MHz。GSM系统采用频分多路（FDMA）和时分多路技术（TDMA）。在每一频段内大约有一百多个间隔为200KHz载波频率（FDMA），每个载波频率被分割成时间槽来承载八路单独的话道。每个话道有一个上行线和一个下行线，它们之间的频率间隔为80MHz。GSM系统采用高斯最小飘移键控调制法。

由于TDMA,GSM发射机的RF输出功率会产生突然跳变现象，如果发射开关打开过快，在不同频率的用户，特别是处于临近通道的客户的通话就会产生很大的干扰。这也是寄生信号测量为什么会广泛应用于GSM系统的原因之一。

为了保证测量的准确性和可重复性，应遵守以下几条简单的规则：

*  MS2711B的分辨带宽应被设为1MHz以覆盖宽带的GSM系统。

*  视频带宽应设为100KHz或者更大些，以便获得GSM系统带内多个通道的细节问题。

*  测量时要用最大保持状态。

注意：当最大保持功能（Max Hold）打开时，频谱仪会自动关闭扫描平均功能。

测量所需仪器

*  MS2711B便携式频谱分析仪

*  DC-18GHz,30dB,50W的双向衰减器

*  测试用电缆：Anritsu15NNF50-1.5C

测量步骤

- 如果想要得到仪表的初始状态，复位频谱分析仪使其为默认状态。

- 连接一个衰减量为30dB，功率容量为50W的双向衰减器到频谱分析仪的输入端口。

- 谱仪面板上按AMPLITUDE键并选择REL LEVEL软键设置参考电平为0dBm。

- 按SCALE软键设置标尺为10dB/格。

- 按ATTEN软键是衰减设置为手动方式MANUAL并设置衰减值为20dB。

- 按BW/SWEEP键分别选择RBW和VBW软键设置分辨带宽为1MHz、视频带宽为AUTO。

- 按MAX ON软键打开最大保持测量功能，“MAX ON”同时也被显示在显示屏的左下脚。

- 在面板上按MEAS键选择CHANNEL POWER软键。

- 按CENTER FREQ软键设置频谱仪中心频率为GSM信号频率947.5MHz。

10．选择INT BW软键设置频率带宽间隔为2.0MHz，对于特殊的应用设置频率带宽间隔到合适值。

11．选择CHANNEL SPAN软键设置通道带宽为4.0MHz, 对于特殊的应用设置通道带宽间隔到合适值。

12．开始测量功能可通过按MEASURE ON/OFF软键来完成。测量检波方式会自动被设置为平均值检波方式。显示于屏幕上的两根垂直实线可以左右平移来显示它们整个频率带宽。MS2711B频谱议会在屏幕上显示测量结果。

图5-3是对一台GSM信号发生器输出功率为-35dBm的信号测量结果

图5-2     GSM通道功率测量

通道功率测量是一个瞬间的过程，一旦此功能被打开就会一直进行下去，直到再一次按MEASURE ON/OFF键关闭为止。当通道功率测量功能打开时，标记“CH PWR”就会出现在显示屏的左侧。每一次完整的扫描结束后通道功率就会被计算出来。随着通道功率计算的进行，一个时间进度标志被显示在显示屏上。

注意：通道带宽设置应大雨或等于综合带宽。如果不是，MS2711B会自动设置通道带宽等于综合带宽。当综合带宽和通道带宽设置相同时，MS2711B就会对综合带宽应用所有的采样点，提供最精确的测量。综合带宽与通道带宽比置保持一个恒定值不变。当综合带宽改变时，这个比值保持不变。改变通道带宽可以改变此比值。例如，当综合带宽加倍时，MS2711B也将使通道带宽增加相同的倍数。

AMPS通道功率测量

MS2711B可用来测量高级移动电话系统（AMPS）的基站。应用于蜂窝通信的基站是一台带有系统控制功能的连续波调频接受机。AMPS信号的能量通过多码位覆盖于整个频率范围内。

AMPS占用蜂窝通信800MHz到900MHz的频率范围。对每个接收者蜂窝通话可以提供825MHz到845MHz的频率范围，而每个发射者可被提供870MHz到890MHz的频率范围。这两个通话频带被分成30KHz的通道频率和12KHz的频偏。

测量所需仪器

*  MS2711B便携式频谱分析仪

*  DC-18GHz,30dB,50W的双向衰减器

*  测试用电缆：Anritsu15NNF50-1.5C

测量步骤

- 如果想要得到仪表的初始状态，复位频谱分析仪使其为默认状态。

- 连接一个衰减量为30dB，功率容量为50W的双向衰减器到频谱分析仪的输入端口。

- 谱仪面板上按AMPLITUDE键并选择REL LEVEL软键设置参考电平为0dBm。

- 按SCALE软键设置标尺为10dB/格。

- 按ATTEN软件使衰减设置为AUTO。

- 按BW/SWEEP键分别选择RBW和VBW软键设置分辨带宽为1MHz、视频带宽为300KHz。

- 按MAX ON软键打开最大保持测量功能，“MAX ON”同时也被显示在显示屏的左下脚。

- 在面板上按MEAS键选择CHANNEL POWER软键。

- 按CENTER FREQ软键设置频谱仪中心频率为CDMA信号频率835MHz,作为蜂窝信号的中心频率。

10．选择INT BW软键设置频率带宽间隔为2.0MHz。

11．选择CHANNEL SPAN软键设置通道带宽为20MHz, 对于特殊的应用设置通道带宽间隔到合适值。

12．开始测量可通过按MEASURE ON/OFF软键来完成。测量检波方式会自动被设置为平均值检波方式。显示于屏幕上的两根垂直实线可以左右平移来显示它们整个频率带宽。MS2711B频谱议会在屏幕上显示测量结果。

13．通道功率测量是一个瞬间的过程，一旦此功能被打开就会一直进行下去，直到再一次按MEASURE ON/OFF键关闭为止。当通道功率测量功能打开时，标记“CH PWR”就会出现在显示屏的左侧。每一次完整的扫描结束后通道功率就会被计算出来。随着通道功率计算的进行，一个时间进度标志被显示在显示屏上。

注意：通道带宽设置应大雨或等于综合带宽。如果不是，MS2711B会自动设置通道带宽等于综合带宽。当综合带宽和通道带宽设置相同时，MS2711B就会对综合带宽应用所有的采样点，提供最精确的测量。综合带宽与通道带宽比置保持一个恒定值不变。当综合带宽改变时，这个比值保持不变。改变通道带宽可以改变此比值。例如，当综合带宽加倍时，MS2711B也将使通道带宽增加相同的倍数。

临道功率比

另一类发射测量是临道泄漏功率的测量。临道功率的定义为：在主通道内，信号泄漏到临道内的功率与传输总功率的比。对非线性系统来说，这种测量方法可以取代传统的双音频互调失真测量方法。

临道功率比的测量结果可以被表示成功率比或者功率密度这两种不同的方式。为了计算两个临道功率的值，MS2711B需要有以下四个参数的设定：

*  主通道的中心频率

*  测量的通道带宽

*  临道功率带宽

*  通道间距

临道功率测量

- 如果想要得到仪表的初始状态，复位频谱分析仪使其为默认状态。

- 连接一个衰减量为30dB，功率容量为50W的双向衰减器到频谱分析仪的输入端口。

- 按下AMPLITUDE键选择REF LEVEL软键设置合适的参考电平。参考电平设置参照下表给出的有关CW和CDMA信号的值。

- 选择ATTEN软键设置输入衰减值。具体设置参照给出的有关CW和CDMA不同信号进行设置。

- 按下BW/SWEEP键选择RBW和VBW软键来设置分辨带宽和视频带宽。实际设置参照下表给出的有关CW和CDMA信号分别进行设置。

表5-2

- 按MEAS键选择ACPR软键。

- 按CENTER FREQ软键，输入所需中心频率。

- 选择MAIN CHANNEL BW软键并输入所需主通道的频率带宽。对符合IS-95标准的CDMA信号，输入1.23MHz。

- 选择ADJ CHANNEL BW软键并输入所需临道频率带宽。对符合IS-95标准的CDMA信号，输入30KHz。

10．选择CHANNEL SPACING软键件，输入所需通道间距。对符合IS-95标准的CDMA信号，输入885或1.98MHz。

11．开始测量可通过按MEASURE ON/OFF软键来完成。测量检波方式会自动被设置为平均值检波方式。显示于屏幕上的两根垂直实线可以左右平移来显示主通道的频率带宽。移动这两条竖直线可看出临道宽度MS2711B频谱议会在屏幕上显示测量结果。

图5-4是对一CDMA信号发生器输出的功率为-25dBm信号的测量结果。

图5-4     临道功率测量

临道功率比测量是一个瞬间的过程，一旦此功能被打开就会一直进行下去，直到再一次按MEASURE ON/OFF键关闭为止。当临道功率比测量功能打开时，标记“ACPR”就会出现在显示屏的左侧。每一次完整的扫描结束后临道功率比就会被计算出来。随着计算的进行，一个时间进度标志被显示在显示屏上。

GSM临道功率测量

测量所需仪器

*  MS2711B便携式频谱分析仪

*  DC-18GHz,30dB,50W的双向衰减器

*  测试用电缆：Anritsu15NNF50-1.5C

测量步骤

- 如果想要得到仪表的初始状态，复位频谱分析仪使其为默认状态。

- 连接一个衰减量为30dB，功率容量为50W的双向衰减器到频谱分析仪的输入端口。

- 在频谱仪面板上按AMPLITUDE键并选择REL LEVEL软键设置参考电平为0dBm。

- 按ATTEN软键使衰减设置为AUTO。

- 按BW/SWEEP键分别选择RBW和VBW软键设置分辨带宽为1MHz、视频带宽为AUTO。

- 按MAX ON软键打开最大保持测量功能，“MAX ON”同时也被显示在显示屏的左下脚。

- 按MEAS键选择ACPR软键。

- 按CENTER FREQ软键，输入945.7MHz和另一个所需中心频率。

- 选择MAIN CHANNEL BW软键并输入主通道频率带宽。对GSM信号，输入2.0MHz。

10．选择ADJ CHANNEL BW软键并输入临道频率带宽。对GSM信号，输入30KHz。

11．选择CHANNEL SPACING软键，输入通道间距。对GSM信号，输入19.5MHz。

12．开始测量可通过按MEASURE ON/OFF软键来完成。测量检波方式会自动被设置为平均值检波方式。显示于屏幕上的两根垂直实线可以左右平移来显示主通道的频率带宽。移动这两条竖直线可看出临道宽度MS2711B频谱议会在屏幕上显示测量结果。

图5-5是对一GSM信号发生器输出的功率为-35dBm信号的测量结果。

图5-4     GSM信号临道功率测量

临道功率比测量是一个瞬间的过程，一旦此功能被打开就会一直进行下去，直到再一次按MEASURE ON/OFF键关闭为止。当临道功率比测量功能打开时，标记“ACPR”就会出现在显示屏的左侧。每一次完整的扫描结束后临道功率比就会被计算出来。随着计算的进行，一个时间进度标志被显示在显示屏上。

AMPS（TDMA）临道功率测量

测量所需仪器

*  MS2711B便携式频谱分析仪

*  DC-18GHz,30dB,50W的双向衰减器

*  测试用电缆：Anritsu15NNF50-1.5C

测量步骤

- 如果想要得到仪表的初始状态，复位频谱分析仪使其为默认状态。

- 连接一个衰减量为30dB，功率容量为50W的双向衰减器到频谱分析仪的输入端口。

- 在频谱仪面板上按AMPLITUDE键并选择REL LEVEL软键设置参考电平为0dBm。

- 按ATTEN软键使衰减设置为AUTO。

- 按BW/SWEEP键分别选择RBW和VBW软键设置分辨带宽为1MHz、视频带宽为300KHz。

- 按BACK软件后再按MAX ON软键打开最大保持测量功能，“MAX ON”同时也被显示在显示屏的左下脚。

- 按CENTER FREQ软键，输入835MHz。

- 选择MAIN CHANNEL BW软键并输入主通道频率带宽。对AMPS信号，输入20MHz。

- 选择ADJ CHANNEL BW软键并输入临道频率带宽。对AMPS信号，输入30KHz。

- 选择CHANNEL SPACING软键，输入通道间距。对AMPS信号，输入19.5MHz。

- 开始测量可通过按MEASURE ON/OFF软键来完成。测量检波方式会自动被设置为平均值检波方式。显示于屏幕上的两根垂直实线可以左右平移来显示主通道的频率带宽。移动这两条竖直线可看出临道宽度MS2711B频谱议会在屏幕上显示测量结果。

临道功率比测量是一个瞬间的过程，一旦此功能被打开就会一直进行下去，直到再一次按MEASURE ON/OFF键关闭为止。当临道功率比测量功能打开时，标记“ACPR”就会出现在显示屏的左侧。每一次完整的扫描结束后临道功率比就会被计算出来。随着计算的进行，一个时间进度标志被显示在显示屏上。

带外寄生信号辐射

带外寄生信号辐射是指对系统主频带以外信号的辐射功率进行的测量。这些可能对其他通信系统造成干扰的信号包括谐波和随机信号产生的辐射。通过对发射机发射出的寄生信号进行实时监控，可以在它干扰其它通信通道之前就预先发现它，从而避免干扰。

图5-6   带内带外信号图例

带外寄生信号辐射测量

测量所需仪器

*  MS2711B便携式频谱分析仪

*  DC-18GHz,30dB,50W的双向衰减器

*  测试用电缆：Anritsu15NNF50-1.5C

测量步骤

- 如果想要得到仪表的初始状态，复位频谱分析仪使其为默认状态。

- 连接一个衰减量为30dB，功率容量为50W的双向衰减器到频谱分析仪的输入端口。

- 按FREQ/SPAN键选择CENTER FREQ软键，输入所需中心频率。

- 选择SPAN软键，设置合适的扫描带宽以包括主通道带宽和上下两个临道带宽。

- 在频谱仪面板上按AMPLITUDE键并选择REL LEVEL软键设置参考电平为0dBm。

- 按ATTEN软键使衰减设置为AUTO。

- 按BW/SWEEP键分别选择RBW和VBW软键设置分辨带宽为10KHz、视频带宽为300Hz。

- 按MARKER键选择M1软键。

- 按EDIT软键，按“↑” 和“↓”键移动Marker到信号峰值处，再按ENTER键设置Marker。

- 在相应的通道传输频率上，比较Marker所测量的值与带外寄生信号辐射所允许的电平值，判断是否超出标准。

- 对其余的寄生信号重复步骤8-11，并使用Marker1或选择另外的Marker。

图5-7显示的是距离载波信号21.052MHz的激励信号测量结果。

图5-7    激励的带外信号辐射测量

传输通道外的带内测量

传输通道外的带内测量是指测量系统频带以内的失真和干扰信号，但是这些信号是在传输通道以外。这一测量包括（1）带内寄生信号辐射（2）临道功率比（也称为频谱拓展）。一台发射源泄漏到临道内的干扰信号大小是有严格控制的。为了判断寄生信号的辐射功率是否在所允许的功率电平范围内，需要说明西夏两个参数：

*  测量通道带宽。

*  寄生发射容限。

带内寄生测量

测量所需仪器

*  MS2711B便携式频谱分析仪

*  DC-18GHz,30dB,50W的双向衰减器

*  测试用电缆：Anritsu15NNF50-1.5C

测量步骤

- 如果想要得到仪表的初始状态，复位频谱分析仪使其为默认状态。

- 连接一个衰减量为30dB，功率容量为50W的双向衰减器到频谱分析仪的输入端口。

- 按FREQ/SPAN键选择CENTER FREQ软键，输入所需中心频率。

- 选择SPAN软键，设置合适的扫描带宽以包括主通道带宽和上下两个临道带宽。

- 在频谱仪面板上按AMPLITUDE键并选择REL LEVEL软键设置参考电平为0dBm。

- 按ATTEN软键使衰减设置为AUTO。

- 按BW/SWEEP键分别选择RBW和VBW软键设置分辨带宽为10KHz、视频带宽为300Hz。

- 按MARKER键选择M1软键。

- 按EDIT软键，按“↑” 和“↓”键移动Marker到信号峰值处，再按ENTER键设置Marker。

- 在相应的通道传输频率上，比较Marker所测量的值与带外寄生信号辐射所允许的电平值，判断是否超出标准。

- 对其余的寄生信号重复步骤8-11，并使用Marker1或选择另外的Marker。

图5-8显示的是测量距离载波6MHz的带内寄生信号。使用M1测量载波。Δmarker M3读数表示从载波频率fc到频率为fc+6MHz是幅度所下降的分贝数。此测量值应与指标比较，确定是否超标。

图5-8    带内寄生信号测量

注意：频谱分析仪的分辨带宽是由它的中频滤波器带宽决定的。MS2711B是随着对信号的扫描会初中频滤波器的波形。因此两个等幅信号的频率非常接近时，由于中频或分辨带宽较大不足以分辨两个信号。同理，如果两个信号不等幅，频率也非常接近，较小的信号可能就会淹没于大信号的响应里而不被测量到。

场强测量

测量所需仪器

*  MS2711B便携式频谱分析仪

*  便携式天线

测量步骤

- 如果想要得到仪表的初始状态，复位频谱分析仪使其为默认状态。

- 连接一个衰减量为30dB，功率容量为50W的双向衰减器到频谱分析仪的输入端口。

- 输入天线有关参数到频谱仪。

- 连接天线到MS2711B输入端口。

- 按FREQ/SPAN键选择CENTER FREQ软键，输入所需中心频率。

- 选择SPAN软键，设置合适的扫描带宽以包括主通道带宽和上下两个临道带宽。

- 按BW/SWEEP键分别选择RBW和VBW软键设置分辨带宽为10KHz、视频带宽为300Hz。

- 按MEAS键，进入测量菜单。

- 选择FIELD STRENGTH软键。

- 选择SELECT ANTENNA软键。

- 按“↑”和“↓”键选择所需天线，再按ENTER键确认。

- 在面板上按AMPLITUDE键，然后按UNITS软键在dB，dBV，dBmV，dBµV选择合适的测量单位。

MS2711B频谱仪的HHSA功能将根据所选择的天线系数自动修正测量数据。标记“FIELD STR”出现在显示屏的左侧,同时所使用的天线名称也将出现在显示屏上方的标题栏上。

图5-9是用型号为RSHE200的天线测量的结果显示。

图5-9   场强测量

天线参数计算

下面是一些有关天线参数的计算关系，我们将会发现天线不同参数之间的换算是很必要的：

在一个50Ω的系统中信号电平单位由mW到µV转换：

P = V2 / R

其中    P表示功率，单位为瓦特

V表示电压值，单位为伏特

R表示电阻，单位为欧姆

对于功率单位为毫瓦（mW），电压单位为微伏（µV）时，其转换关系如下：

V dB(µV) = P (dBm) + 107

功率密度到场强。场强到电场之间转变中间变量就是功率密度：

Pd = E2 / 120π

其中    E表示场强，单位为V/m

P表示功率密度，单位为W/m2

在某一点上，功率密度可表示为：

Pd = Pt * Gt / 4πr2

在远场中，电场和磁场是通过波阻抗联系起来的：

Pd 表示功率密度，单位为W

Pt 表示发射功率，单位为W

Gt 表示发射天线增益

r  表示被测场到天线的距离，单位为米

使用功率监测器进行功率测量（选键5）

使用一个宽带的射频检波器（P/N 5400-71N50）可以完成功率测量。功率监测器是以dBm或W的单位形式显示被测功率的。

选择功率监测器模式

- 在频谱仪面板上按MODE键。

- 按“↑”和“↓”键选择POWER MONITOR模式，再按ENTER键确认。

功率监测器校零

- 连接射频检波器到被测物。

- 再没有功率输出到被测物的情况下，在功率菜单上按ZERO软键，大概过几秒钟后HHSA将显示对稳定的功率采样的结果。当校准完成后，零调整打开（ZERO ADJ：）的相关信息就会显示出来。

测量大功率输入电平

- 在被测物与射频检波器之间串接一个衰减器，以确保输入到MS2711B的功率电平不超过+20dBm。具体连接方法参考图5-10。

- 按OFFSET软件。

- 在面板上输入与外接衰减器的衰减量相一致的值到频谱仪，并按ENTER键进行确认。同时，在信息显示区内就会显示“OFFSET is ON” ，而且显示已输入的衰减值。

以dBm或W显示测量功率

按UNITS软件设置显示功率为W。

显示相对功率

- 输入所需基准功率电平到HHSA，然后按REL软键。“REL：ON”将被显示在信息区内，功率读数显示为100%。

- 按UNITS软键设置显示单位为dBm。由于参考功率被打开，所以功率读数将以dBr为单位显示，表示相对于基准功率的功率电平。

图5-10  功率监测器测量连接图

动态衰减控制

动态衰减控制功能是频谱仪对所输入信号电平的峰值进行跟踪并自动调整衰减器值和参考电平来保护频谱仪在大功率信号测量时不被损害。这一特点也可以用在测量小信号功率时，通过关闭或者打开频谱仪内部的前置放大器（如果由此选件）来提高测量仪器的灵敏度，从而提高测量精度。

动态衰减控制功能试图在参考电平以下2到15dBm内的某个值显示信号峰值功率。它首先通过这种方法来调整参考电平（从而调整衰减，因为它们是耦合的）。衰减值不能被调整到0dB以下。如果在这个衰减值上信号峰值功率还是很小（它可能被淹没在噪声中），那么前值放大器就会被打开（选件8被安装）。这种情况一般出现在信号电平在-60dBm到-70dBm时。

如果输入信号电平增大，前值放大器可能会饱和，那么频谱仪就会增加衰减值。当衰减量达到50dB时，前置放大器就会被关闭。这种情况一般出现在信号电平在-30dBm到-20dBm时。

当动态衰减控制功能打开时，MS2711B就会处于对参考电平、衰减和前值放大的自动控制状态下，手动设置将会根据输入信号电平被改变。为了能够手动控制这些参数，可设置衰减为AUTO或MANUAL。

下面给出一个在前置放大器和动态衰减控制条件下识别PCS 900MHz带宽信号的例子。

注意：动态衰减不能克服“zero beat”。当此功能打开时，应确保它不被显示出来。

测量所需仪器

*  MS2711B便携式频谱分析仪

*  PCS带通滤波器

*  PCS天线

测量步骤

- 如果想要得到仪表的初始状态，复位频谱分析仪使其为默认状态。

- 带通滤波器的输入端接PCS天线，输出端连接到MS2711B的射频输入端。

- 如果需要按MODE键，然后按“↑” 和“↓” 键选择SPECTRUM ANALYZER模式并按ENTER键确认。

- 在频谱仪面板上按FREQ/SPAN键。

- 按START软键，设置起始频率为910MHz。

- 按STOP软键，设置截至频率为950MHz。

- 按AMPLITUDE键选择SCALE软键设置标尺为10dB/格。

- 按ATTEN软键设置衰减为AUTO方式。

图5-11时设置衰减为AUTO方式是的结果显示。

图5-11   动态衰减控制

- 按AMPLITUDE键选择ATTEN软键。

- 按DYNAMIC软键打开动态衰减控制功能。显示曲线的左侧的标记“ATTEN”就会变成“ATTEN#” ，说明动态衰减控制功能已打开。

频谱仪完成一次扫描后，就将搜索到的峰值信号与当前设置的参数进行比较。如果频谱仪能够自动改善并显示峰值信号，那么标记“ADJUSTING DYNAMIC ATTENUATION PARAMETERS”就会出现在状态栏内，并且，一个时间进度标志显示在显示曲线的右上脚。在调整期间，频谱仪MS2711B将重新调整参数、处理数据，从而选择适合与当前输入信号的最佳参数设置。直到对频谱细的这些参数进行重新改变调整后，测量结果才会显示在屏幕上，这将加速调整过程。

图5-12是在动态衰减控制下的测量结果显示。切记，在这种情况下预选前置放大器是自动打开的。

图5-12      动态衰减测量

第六章  预放

简介

MS2711B可带嵌入式预放选件。选件8使MS2711B在频率从1MHz到3GHz范围灵敏度提高20dBm。该预放是一个宽带放大器，这样，当使用时应该考虑外加滤波器。在可选附件中，有四种不同带宽的滤波器可满足这一需要（表1-1，可选附件）。这一章主要介绍预放的使用，包括测试的实例。

预放的使用

打开或关闭预放

- 复位MS2711B，进入出厂默认值。

如果仪器是关闭的，当打开仪器时，按住ESC/CLEAR键。

如果仪器已经打开，在数字键盘上按RECALL SETUP键，则显示器显示线迹选择框，选设置0调出默认状态。

- 按MEAS。

- 选PREAMP软键打开或关闭预放。当预放打开时，AMP将显示在显示屏的左边。

如果预放处于饱和状态，将显示AMP-SAT信息，测量结果可能不准确。

注意：预放是一个宽带放大器。定义的频宽超出范围时可能引起预放饱和。

当MS2711B检波出输入信号电平低于某些电平（见5-22）时，动态衰减器将自动激活预放，这种情况可能使预放自动打开即使它被手动关闭了。

当#显示在ATTEN图标后时，动态衰减器就处于开的状态。

预放测量的例子

这节简介使用MS2711B及预放选件如何检测一个低电平信号。

所需设备

·带预放选件8的HHSA。

·测试端口电缆Anritsu 15NNF50-1.5C。

·一个信号源（Anritsu 69××B综合信号源或同类源）

步骤：

- 复位MS2711B，进入出厂默认值。

如果仪器是关闭的，当打开仪器时，按住ESC/CLEAR键。

如果仪器已经打开，在数字键盘上按RECALL SETUP键，则显示器显示线迹选择框，选设置0调出默认状态。

- 连接信号源的RF output到MS2711B的RF in端口。

- 如需要，设MS2711B为频谱分析仪模式。

- 按FREQ/SPAN选择中心频率，选择GHz、MHz、KHz、Hz以确认输入的信号频率。

- 设信号源输出电平为-100dBm。

- 按AMPLITUDE选REF LEVEL，设参考电平为-80dBm。

- 按SCALE，设刻度为5dB/div。

- 按ATTEN，选择衰减为自动，并按BACK键。

- 按DETECTION，设检波方式为正峰值。

10．按BW/SWEEP，选择RBW和VBW，设分辨带宽为10KHz，视频带宽为自动。

11．按MEAS、PREAMP观察预放状态。预放设为关闭，在显示器上可能没有信号或很难看到信号。

图 6-1   关闭预放，显示测量结果

打开预放。当预放打开，AMP将显示在屏幕的左下角。

显示噪声电平大约低于20dB显示，信号将显示在噪声电平之上。如果RBW减小，噪声电平将进一步下落。

图  6-2   打开预放，显示测量结果

第七章  跟踪信号发生器

简介：

本章介绍跟踪信号发生器选件（选件20）。用HHSA带跟踪信号发生器测量电场的例子。跟踪信号发生器（TG）是一个具有与频谱仪同步的信号发生器，使MS2711B完成网络测量的任务。跟踪信号发生器可用于测量增益，频响平坦度，插损和无线通讯系统，频率从10MHz到3GHz。MS2711B提供了一个按键，用于归一化由RF电缆和其它连接器引入的测量误差。

跟踪信号发生器

跟踪信号发生器的输出被连到被测设备的输入，用频谱分析仪测量被测设备的频响，DUT的传输特性可以得到并且存为文档。TG将与频谱仪以同步方式扫描，具有相同的频率和频宽，或可以偏置±5MHz。

安立提供两种模式的跟踪信号发生器：

·跟踪信号发生器

·跟踪信号发生器快速调谐

跟踪信号发生器方式简单的跟踪MS2711B的本振。在快速调谐跟踪方式，MS2711B选择最佳的RBW、VBW组合设置，提供最快的测试。该工作方式对于无线通讯测量提供最快的速度。跟踪信号发生器的输出电平以0.1dB的步进从0dB设置到-60dBm。

跟踪信号发生器使用

为选择跟踪信号发生器选件，按MODE键，用上、下按键选择TRACKING GENERATOR，按ENTER键确认。设起始频率≥10MHz。

为选择快速调谐选件，按MODE键，用上、下按键选择TG-FAST TUNE，按ENTER键确认。设起始频率≥10MHz。

跟踪信号发生器输出电平

为选择TG输出电平，按AMPLITUDE键，并选择TG OUTPUT LEVEL软键，输入所需的TG输出电平（0.0到-60dBm），按ENTER键确认。

图7显示了连接RF OUT到RF IN的信号，TG的输出电平设为-20dBm。

图  7   跟踪信号发生器输出电平

注意：在TG-Fast Ture方式，RBW、VBW及attenuation的设置都不能改变。

TG的频率偏置

TG可设置从-5MHz到+5MHz的频偏，按FREQ/SPAN键，并选择TG FREQ OFFSET软键，输入想要设置的频偏，按GHz、MHz、KHz、Hz确认设置值。

归一化

归一化用于修正在测试中由于电缆或连接器带来的插损。归一化需要在实际的测试开始之前完成。用一根直通线代替DUT，测试所需的电缆及连接器都连在系统中，进行以下步骤：

- 连接测试电缆和连接器。

- 用直通电缆替代DUT。

- 按FREQ/SPAN选择START和STOP，设置频率范围。

- 按BW/SWEEP选择RBW和VBW，进行设置。

- 按AMPLITUDE键，选择TG OUTPUT LEVEL软键，输入所需的TG输出电平（0.0到-60dBm），按ENTER键确认。

- 按TRACE选择NORMALIZE。

当MS2711B完成相应频率范围的扫描之后，一条直线显示在LCD显示器的顶部，文字信息NORMALIZATION DONE将立即显示在屏幕中心。参考电平偏置值将被自动调整，因此顶部显示0dBm。一个﹡将显示在A之后，为：TG：TRACE A﹡。

图7-2显示对图7-1的设置归一化后的结果。因为参考电平为0，参考电平的偏置也保持为0，标记读出的是归一化后的值。

图 7-2  归一化的结果

注意：无论频率范围，跟踪信号发生器输出电平，RBW或是外界温度的任何变化，归一化都应该进行。

归一化不处理已经存在的线迹，只对测量数据做处理。

当线迹被归一化后，在AMPLITUDE菜单下，使用参考电平偏置调整显示而不是用参考电平。改变参考电平本身将引起耦合衰减，从而改变MS2711B的噪声基底。

如果MS2711B需要预放（选件8），并打开预放，RF power要设置为小于等于-50dBm。

如果MS2711B不需要预放或关闭预放，则RF power设置为小于等于-30dBm。

做传输测量

这一节介绍带内置跟踪信号发生器选件的Anritsu MS2711B如何用来做传输测量。

所需设备

·带TG（选件20）的MS2711B频谱仪

·测量电缆Anritsu 15NNF50-1.5C

步骤

- 复位MS2711B，进入出厂默认值。

如果仪器是关闭的，当打开仪器时，按住ESC/CLEAR键。

如果仪器已经打开，在数字键盘上按RECALL SETUP键，则显示器显示线迹选择框，选设置0调出默认状态。

- 将MS2711B的RF输出连接到MS2711B的RF输入。

- 将DUT的输出连接到MS2711B的RF输入。

- 按MODE键，选择TRACKING GENERATOR，按ENTER确认。

- 按FREQ/SPAN选择CENTER，输入中心频率。本例为1960MHz。

- 按SPAN，设置为200MHz。

- 按BW/SWEEP，设置为AUTO。

- 按AMPLITUDE，选择参考电平，设为0dBm。

- 按ATTEN，设置为AUTO。

10．按AMPLITUDE，设置TG OUTPUT LEVEL为0dBm。

注意：如果MS2711B配备预放选件（选件8）并打开预放，射频功率输入加衰减器应该小于等于-50dBm。

如果MS2711B不配备预放选件或预放关闭，射频功率输入加衰减器应该小于等于-30dBm。

在本例中输入功率为+10dBm：+10-40dB衰减=30dBm。因此衰减器必须是40dB或更大。

11．移开设备，用一根直通电缆代替DUT，估计一个参考电平归一化频率响应。

12．按TRACE键并选择NORMALIZE。

注意：为调整线迹的垂直显示位置，在AMPLITUDE菜单下使用参考电平OFFER而不是参考电平。如果衰减器与参考电平为耦合方式，调整参考电平就会改变显示数据，从而影响噪声基底。

当完成归一化后，参考电平偏置会自动调整，因此图形显示的顶部为0，即RL+RL offset=0。因为直通电缆仍连接在测试系统中，那么测试数据减去归一化的线迹应该是显示在顶部的一条直线。

13．从新连接DUT，通过在整个频带的扫描获得DUT的传输测量。

14．按AMPLITUDE调整REF LEVEL OFFSET，在显示器上获得容易观察的图形。

图7-3 显示滤波器的测量结果

图7-3 滤波器测量结果

滤波器校准

下面的例子是用带内置跟踪信号发生器选件的MS2711B校准滤波器。

需要设备

·带TG（选件20）的MS2711B频谱仪

·测量电缆Anritsu 15NNF50-1.5C

·10dB衰减器，Weinshel 1R-10

·30dB衰减器，Weinshel 1R-30

步骤

1．复位MS2711B，进入出厂默认值。

如果仪器是关闭的，当打开仪器时，按住ESC/CLEAR键。

如果仪器已经打开，在数字键盘上按RECALL SETUP键，则显示器显示线迹选择框，选设置0调出默认状态。

2．按MODE键，选择TRACKING GENERATOR，按ENTER确认。

3． 按FREQ/SPAN选择起始、停止频率，对于1800MHz的应用，设起始频率为1800MHz，停止频率为1950MHz。

- 按AMPLITUDE，设置REF LEVEL为10dBm。

- 按ATTEN，设为AUTO。

- 按AMPLITUDE，设TG OUTPUT LEVEL为0dBm。

- 按BW/SWEEP，设RBW为1MHz，VBW为300KHz。

- 用两根电缆连接到MS2711B的RF OUT和RF IN，滤波器用一个转接头代替。

- 按TRACE选择NORMALIZE，等待归一化完成。

10．去掉转接头，用连接到MS2711B RF out的电缆连接滤波器的“J1”，滤波器的“J2”连接到MS2711B的RF IN。

11．测量滤波器的插损。按MARKER，选M1。

12．按MARKER TO PEAK，M1的值即为滤波器的插损。

13．调整滤波器，使其在频带内达到最佳平坦度。

天线隔离度测量

本节介绍用带内置跟踪信号发生器选件的MS2711B测试天线隔离度。本例需要使用以下天线：

·天线1：Maxrad MFB8965，896-940MHz，360°全向。

·天线2：Huber+Suhner Cellular，824-896MHz，90°指向。

需要设备

·带TG（选件20）的HHSA。

·测量电缆Anritsu 15NNF50-1.5C

步骤

1．复位MS2711B，进入出厂默认值。

如果仪器是关闭的，当打开仪器时，按住ESC/CLEAR键。

如果仪器已经打开，在数字键盘上按RECALL SETUP键，则显示器显示线迹选择框，选设置0调出默认状态。

2．按MODE键，选择TRACKING GENERATOR，按ENTER确认。

3．按FREQ/SPAN选择起始、停止频率，对于天线1，设起始频率为896MHz，停止频率为950MHz。

4．按AMPLITUDE，设置REF LEVEL为0dBm。

5．设刻度为10dB/div

6．设TG OUTPUT LEVEL为0dBm。

- 按BW/SWEEP，选RBW及VBW，设RBW为1MHz，VBW为300KHz。

- 如果必要的话，做归一化处理（见7-3）。

- 连接MS2711B的RF OUT到天线1。MS2711B的RF IN到天线2。扫描的结果即是在设定频率范围天线的隔离度。

10．按MARKER键，设M1=830MHz，M2=890MHz，确定该频段天线的隔离度。

11．如果需要，调整参考电平和刻度以改善显示的图形。

图7-4显示830MHz的隔离度为-23dBm。890MHz的隔离度为-26dBm。

图7-4 最初的天线隔离度

通过移动位置改变天线栅格的角度，调整天线以获得最大隔离度（-dB），移动天线使其靠近。

图7-5显示调整天线位置后的测量结果。830MHz隔离度改善为-54dBm。890MHz提高为-34dBm。

图7-5 天线调整后的隔离度

第八章  软件工具

前言

这章主要介绍安立软件工具。软件工具将测量的轨迹、标记和限制线一起转换为微软Windows 95/98/NT4/2000/ME/XP系统下的图形，并在PC机上显示。帮助功能提供了显示屏的修改，轨迹覆盖，轨迹的输入和下载以及多条曲线的打印。

性能

软件有以下一些功能：

·下载迹线到仪器内存，送PC机存储和分析

·用PC机给仪器输入迹线

·允许同时叠加三条曲线

·能够把捕获的轨迹存储为数据文件（.dat文件格式）或把它存为数据库文件

·用空白表格程序输出数据测试文件。（.txt文件格式）

·能把曲线存为图文格式（.wmf文件格式）

·能局部放大或缩小曲线，以分析其特性

·修改曲线

·通过硬盘给打印机输出曲线

·从仪器捕获曲线

·在仪表里安装天线因子文件

系统需要

该软件可以在装有Windows 95/98/NT4/2000/ME/XP的计算机上运行。最小配置要求：

·奔腾100MHz微处理器（奔腾II350MHz或更高配置）

·16MB内存（64MB或更高配置）

·大约15MB硬盘驱动空间（另外需20MB空间用来存储捕获的曲线）

·仪表需要的一系列（计算机）端口或上边带端口以及上边带功率转接头和电缆

注意：Windows NT4.0的用户需安装NT4.0软件包。另外，Windows2000和Windows ME可以安装最新软件包。需要更多的资料和安装软件包，请和微软公司联系。

安装

软件工具安装步骤：

- 在CDROM区插入软件工具盘。

- 在Windows开始菜单选择Run。

- 输入X：\Setup.exe，其中X为相应驱动盘字符。

- 安装时，按ENTER进入默认路径C：\Program File\Software Tools并开始安装。

盘上readme.doc文件提供安装程序信息，帮助功能提供详细的操作信息。

通讯端口设置

软件工具和PC机通过一系列标准的COM端口相通。置COM端口的波特率为115200。

- 选Start，Programs和Software Tools。

- 安装完程序后，选Setting，Communication。

- 选择合适的PC COM端口，输入系统的波特率，然后按OK。

图8-1 通讯设置对话框

连接电缆的安装

仪表和PC机通过指零调制解调器电缆完成信息交流（Anritsu 部件号：800-441，附件USB系列转接头551-1691）。

- 如图所示，把电缆的一端接到仪表上。

- 电缆另一端接在PC机上相应的COM端口。

- 打开仪器和PC机。

图8-2 电缆连接

软件工具的使用

选Start，Programs和Software Tools。

下载轨迹

能够从仪表上下载按日期分类保存的轨迹，甚至可以按年代顺序保存，年代越久排的越靠前。每条轨迹都有名称（见页3-3）和类型。有以下一些类型：

SA（Spectrum Analyzer）                      DTF（Distance to Fault）

TG（Tracking Generator）                      Cable Loss

TGF（Tracking Generator Fast Tune）             Insertion

Return Loss                                   Insertion Gain

VSWR

注意：不是所有的选项都适合于任何一台安立仪表。

PC机捕获端口

打开捕获端口菜单，选择捕获图象或下拉菜单。

选Capture to Screen下载轨迹到PC机上。

选择从PC机上下载的文件夹，轨迹下载后，会在PC机上显示。

当软件工具和仪表连通时，REMOVE会显示在曲线左边。

仪器加负载端口

打开仪器加负载端口。如果需要，在加负载前，PC机可以更改端口特性。

在菜单中选择Capture。

选Upload the Current Plot端口信息将被保存到仪器固定存储器，按RECALL DISPLAY将看到该轨迹。

端口特性

下载曲线后，某些端口特性和信息会被改变。选择端口特性和端口信息图象。

端口特性改变包括：

曲线标题

显示方式

刻度/范围

标记

其它（端口显示参数）

曲线标题

下载曲线后，主标题将反映其名称和其它信息，副标题用于详细说明测试内容和波形。

显示方式

不经重测仍可改变显示方式。测量方式可以在dBm，dBv，dBmV或dBuV之间切换。

刻度/范围

显示曲线刻度可以用来迅速判断测量通过与否。刻度/范围副菜单可以激活手动或自动定标模式。

Manual：在Scale/Limit菜单下校准显示的上、下限。

Auto Scale：自动校准测量读数的最大、最小值刻度。

Limit Line Off：关闭所有限制线。

Single Limit Line：帮助找出错误。

Mult-Segment Limit Line：在一次测试中设置不同的限制线。

标记

激活标记M1到M6。

6个标记可以区分不同的扫描数据线。

其它

其它选项包括校准曲线/限制线宽度，设置曲线步长和数据格式。

Plot/Limit Line Width：清楚记录轨迹数据，用于载波记录、设备维修和网络操作。打印时，轨迹密度由Normal（Thin Line）或Thick Line决定。

Plot Footer：选择轨迹信息，包括：

·时间/日期              ·阻抗

·模式和系列号          ·测量

·Bias Tee？             ·DTF参数

·时间格式：

mm/dd/yyy

dd/mm/yyyy

yyyy/mm/dd

注意：所有可能的选项中，其中一些仅适用于安立手动操作仪表。

轨迹或曲线覆盖

鼠标功能图象激活轨迹扫描。触发开关后，鼠标功能在标记/范围/放大和曲线覆盖之间切换。

覆盖两条曲线，最后的显示是两条曲线合为一条。

HELP键为此提供更多的帮助。

保存轨迹

一旦该轨迹被PC机捕获，将被保存为单独的文件或数据库文件。

Saving a Plot as a Windows Metafile or to a Spreadsheet

把曲线存为Windows metafile（.wmf）文件，SMST.dat文件，Text文件（.txt）或.mdb数据库。Metafile主要用于图象处理，文本文件主要用于spreadsheet。.dat和.mdb文件专用于软件工具。

把曲线存为Windows metafile，点击FILE菜单，选Save as Metafile。一旦轨迹被保存为metafile，就能打印或转变为图片和图形应用文件。

打印步骤：

- 选择打印。

- 选Edit，Copy或选File，Export。

- 打开使用对象（Wicrosoft Word等）。

- 选Edit，Paste。

Saving a Plot to a Spreadsheet

把曲线存为文本文件。

步骤：

- 选择打印。

- 按File，选Export to Text File for a Spreadsheet。

- 把文件保存在当前目录下。

- 退出软件工具，然后打开spreadsheet。

- 把文本文件输入spreadsheet程序。

创建数据库

轨迹可以从仪表传送到PC机上。每个地址都可以创建一个独立的数据库，地址名可被用于数据名。

- 选File，Database。

- 打开一个数据库或创建一个新的数据库。

一旦创建了数据库，就能保存文件和加入地址信息，比如曲线种类，日期/时间，使用者，记录/扫描序号和使用时间记录（传送种类等）。

曲线会被标上数据库名称。

打印格式

在软件工具的打印格式下，每页可以创建一条或多条曲线。打印出来的曲线可以从垂直变为水平。

输入天线因子

注意：天线因子仅适用于安立手持式频谱分析仪。

在使用天线测量的场强领域中，天线因子（AF）是一个基本的参数。在发射损耗中，AF用于电场强度的计算和天线输出变化的电场或磁场的相关值。电场领域的天线，可用如下方式表示：

AF=E/Vl

AF=天线因子，m-1

E=V/m

Vl=天线端口电压

在50Ω系统中，也可以用下式表示：

AF=

Gr=接收天线增益

λ=波长

在发射损耗测量中，需标定天线的距离（天线因子可直接测量）。校准值被定义为“自由空间天线因子值”。校准可以消除天线的地面反射，使测量值就象在自由空间测得的值一样。

天线编辑

- 一旦软件工具被打开，从Tools中选Antenna Editor。PC机屏幕上会出现一个选框。

- 点击Antenna Editor，输入天线名，种类，频段和天线因子。按从小到大的顺序输入频段值。天线因子最大可以输入60。

注意：每行允许输入一个频率和天线因子。一个天线的各个天线因子需分别输入。例如，天线从2.0GHz到2.25GHz之间有一个天线因子5，从2.25GHz到2.5GHz之间有一个天线因子4，那么它将按下表输入

| 频率（MHz） | 天线因子 |
| --- | --- |
| 2000 | 5 |
| 2251 | 4 |
| 2500 | 4 |

必要时，天线因子可以为0。

- 在File菜单中选Save，把天线因子保存到硬盘中。

输入天线因子

同时可以输入10个天线信息到仪表中。修改仪表中的天线信息，需先下载当前天线信息，然后修改天线信息，接着再把修改后的天线信息输入仪表中。

按以下步骤可以把软件工具中的天线信息输入到仪表中。

- 用电缆RS232连接仪表和PC机。

- 点击Upload（或从Tools菜单中选Upload），在数据传送时，仪表快速扫描，至少5秒钟扫一次，否则软件工具程序会显示“超时”提示。为了提高传输成功率，可暂时把RBW和VBW置为最大值，把SPAN置为0。

- 按MEAS键可以查看天线信息，然后按FIELD STRNGTH和SELECT ANTENNA。

下载天线信息

可以从仪表中下载所有10个天线信息到PC机上。这就允许修改天线的天线因子，在表中或增加或减少一个天线。

把天线信息输入仪表中。下载天线信息：

- 用电缆RS232连接仪表和PC机。

- 置仪表扫描为5秒/Sweep。

- 选Query Antenna Factors。

- 修改天线。