安捷伦公司

#### N8973噪声指数分析仪

使用说明

二○○三年 四 月

目   录

1. 噪声系数基本概念	2

2. 主要功能：	2

2.1  噪声系数测量	2

2.2  GPIB端口可允许SCPI编程。	2

2.3  17cm彩色LED显示。	2

2.4  测量结果可用图形、表格或仪表模式显示。	2

2.5  双迹显示可同时显示下列任何两个噪声参数：	2

2.6  单边带和双边带测量。	2

2.7  与Agilent现有噪声源完全兼容，例如346（现用）和347系列。	2

2.8  一个内装磁盘驱动器和一个3。5英寸软盘驱动器，	2

3. 性能指标：	2

3.1  工作环境：温度0℃~55℃，湿度 <95%，海拔：<4500米	2

3.2  频率范围：10MHz~3GHz	2

3.3  测量带宽：4MHz、2MHz、1MHz、400KHz、200KHz、100KHz	2

3.4  频率稳定度：  重复性：±<2ppm/year	2

3.5  温度稳定性： ±<6ppm	2

3.6  噪声系数测量范围：0~35dB	2

3.7  增益测量范围：-20dB~+40dB	2

3.8  最大平均点数：999	2

3.9  测量速度：<50ms	3

3.10  最大保护输入电平：±20Vdc；+15dBm	3

3.11 输入SWR：<1.9:1 10MHz-1GHz;<2.0:1 1GHz-3GHz	3

3.12增益误差：<0.29dB	3

3.13噪声系数误差：<0.05dB (当使用6dB ENR时)	3

4. 面板按键说明:	4

4.1前面板	4

4.2 后面板	6

4.3 显示说明	7

5进行基本测量	8

5.1输入ENR（超噪比）数据	8

5.2 输入频率：	8

5.3 设定带宽：（默认带宽为4MHz）欲更改带宽值	8

5.4设定平均：默认值为1，最大平均值数目为999。	9

5.5 校准：	9

5.6 测量结果显示：	9

6、前面板键说明	11

6.1 Measure（测量键）	11

6.2  Display   （显示）	13

6.3 Control    （控制）	14

6.4  System	  （系统）	16

7. 举例	18

# 1. 噪声系数基本概念

信噪比：在电路某一特定点上的信号功率与噪声功率之比，称为信号噪声比，简称信噪比。用符号Ps/Pn（或S/N）表示。

放大器噪声系数是指放大器输入信号噪声功率比Psi/Pni与输出端噪声功率比Pso/Pno的比值。

NF=(Psi/Pni)/( Pso/Pno)=输入端信噪比/输出端信噪比

用分贝数表示：NF（dB）=10lg｛(Psi/Pni)/( Pso/Pno) ｝

它表示信号通过放大器后，信号噪声比变坏的程度。

# 2. 主要功能：

## 2.1  噪声系数测量

## 2.2  GPIB端口可允许SCPI编程。

## 2.3  17cm彩色LED显示。

## 2.4  测量结果可用图形、表格或仪表模式显示。

## 2.5  双迹显示可同时显示下列任何两个噪声参数：

噪声指数、增益、Y系数、Phot（热功率）、 Pcold（冷功率）、Teffective（有效温度）。

## 2.6  单边带和双边带测量。

## 2.7  与Agilent现有噪声源完全兼容，例如346（现用）和347系列。

## 2.8  一个内装磁盘驱动器和一个3。5英寸软盘驱动器，

用于存储ENR表、仪器状态、轨迹、 限制、频率但和屏幕拷贝。

# 3. 性能指标：

## 3.1  工作环境：温度0℃~55℃，湿度 <95%，海拔：<4500米

## 3.2  频率范围：10MHz~3GHz

## 3.3  测量带宽：4MHz、2MHz、1MHz、400KHz、200KHz、100KHz

## 3.4  频率稳定度：  重复性：±<2ppm/year

## 3.5  温度稳定性： ±<6ppm

## 3.6  噪声系数测量范围：0~35dB

## 3.7  增益测量范围：-20dB~+40dB

## 3.8  最大平均点数：999

## 3.9  测量速度：<50ms

## 3.10  最大保护输入电平：±20Vdc；+15dBm

## 3.11 输入SWR：<1.9:1 10MHz-1GHz;<2.0:1 1GHz-3GHz

## 3.12增益误差：<0.29dB

## 3.13噪声系数误差：<0.05dB (当使用6dB ENR时)

仪表照片

# 4. 面板按键说明:

## 4.1前面板

| 项目 | 英文名称 | 中文含义 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 视角健调整显示，以便从不同的角度作优化检视。 |
| 2 | ESC | 取消键 | 取消任何正在执行的输入。 |
| 3 |  | 软键 |  |
| 4 | MEASURE | 测量功能 | 设置测量模式，并设定测量所需的参数。 |
|  | Frequency/Points | 频率/点 |  |
|  | Averaging/Bandwidth | 平均/带宽 |  |
|  | Calibrate | 校准 |  |
|  | ENR | 超噪比 |  |
|  | Meas Mode | 测量模式 |  |
|  | Mode Setup | 模式设定 |  |
| 5 | DISPLAY | 显示 | 配置显示结果。 |
|  | Scale | 标尺 | 设定图形结果的标尺。 |
|  | Format | 格式 | 设定结果格式。 |
|  | Marker | 标记 | 控制标记和搜寻轨迹。 |
|  | Result | 结果 | 设定测量参数。 |
| 6 | CONTROL | 控制 |  |
|  | Loss Comp | 损耗补偿 |  |
|  | Limit Lines | 限制线 |  |
|  | Corr | 修正 |  |
|  | Sweep | 扫描 |  |
|  | ull Screen | 全屏 |  |
| 7 | SYSTEM | 系统功能 | 设定噪声分析仪的状态。 |
|  | Preset（绿） | 预设 | 将噪声分析仪预设为一种预知状态。 |
|  | File | 文件 |  |
|  | Print Setup | 打印设定 |  |
|  | Print | 打印 |  |
| 8 |  | 3．5英寸软驱 |  |
| 9 | Data Entry | 数据输入 |  |
| 10 | EXT KEYBOARD | 外接键盘 |  |
| 11 | PROBE POWER | 探测电源 | 为其它附件提供电源。 |
| 12 | Prev | 前一个 |  |
| 13 | NOISE SOURCE DRIVE OUTPUT +28V PULSED | 噪声源驱动器输出+28V | 提供+28v直流电平，用于打开噪声源。 |
| 14 | Tab Keys | 定位键 |  |
| 15 | INPUT 50Ω | 输入50欧姆 |  |
| 16 | ### Next window | 下一个窗口 | 两窗口切换 |
| 17 | Help | 帮助 |  |
| 18 | ! | 打开 |  |

## 4.2 后面板

| 项目 | 英文名称 | 中文含义 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Power input | 电源输入 | ~220v |
| 2 | Line fuse | 电源保险丝 |  |
| 3 |  | 维修连接器 |  |
| 4 | VGA OUTPUT | (VGA)输出 |  |
| 5 | PARALLEL | 并行 | 接打印机 |
| 6 | RS-232 | 接口 | 支持远程操作 |
| 7 | 10MHz REF IN | 10MHz参考输入 |  |
| 8 | 10MHz REF OUT | 10MHz参考输出 | 提供10MHz、0dBm的参考信号 |
| 9 | LO GPIB | 本振通用接口总线 |  |
| 10 | MAIN GPIB | 主通用接口总线 |  |
| 11 | AUX OUT(TTL) | 辅助输出 | 目前不受支持 |
| 12 | AUX IN(TTL) | 辅助输入 | 目前不受支持 |

## 4.3 显示说明

| 序号 | 英文名称 | 中文含义 | 功 能 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 功能区域 |  |
| 2 | Time/Date | 时间/日期 |  |
| 3 | Marker1 | 标记1 |  |
| 4 |  | 标记1振幅 |  |
| 5 | Marker2 | 标记2 |  |
| 6 |  | 标记2振幅 |  |
| 7 | GPIB(R.L.T.S) | GPIB模式 | R（远程操作）L（GPIB收听）T（交谈）R（服务请求） |
| 8 |  |  | 测量开始时，会出现数据无效指示灯。该指示灯在完全扫描后消失。 |
| 9 |  | 软键 |  |
| 10 |  | 软键菜单 |  |
| 11 |  | 非现用菜单键 |  |
| 12 | Marker4 | 标记4 |  |
| 13 |  | 标记4振幅 |  |
| 14 | Span | 频率范围 |  |
| 15 | Un corrected | 显示修正或未修正 | Un corrected（未修正）corrected（修正） |
| 16 | LossCompensation | 显示开启或关闭 | 受Loss comp键控制 |
| 17 | Points | 点数 |  |
| 18 | Marker3 | 标记3 |  |
| 19 |  | 标记3振幅 |  |
| 20 | Averages | 平均值数目 |  |
| 21 |  | 显示状态行 |  |
| 22 | BW | 带宽 |  |
| 23 | Start | 起始频率 |  |
| 24 | Scale | 下轨迹标尺 |  |
| 25 | Low | 下轨迹下限 |  |
| 26 | Upper | 下轨迹上限 |  |
| 27 | Gain | 下轨迹结果 | 增益 |
| 28 | Scale | 上轨迹标尺 |  |
| 29 | Low | 上轨迹上限 |  |
| 30 | Upper | 上轨迹下限 |  |
| 31 | NFIG | 上轨迹结果 | 噪声系数 |
| 32 | LIMITS FAIL | 限制线故障指示 |  |

# 5进行基本测量

## 5.1输入ENR（超噪比）数据

5.1.1按面板ENR键，按软件ENR Table (超噪比表)菜单键。出现空表格。按Edit Table (编辑表格)，左边黄条在Freq下，输入校准频率0.01GHz。按显示器右下黄条移至ENR Value输入ENR数据。

5.1.2 按Page Down使黄条下下移一格，输入第二行校准值。依次类推，完成全部数据。用File保存，按Enter终止。

## 5.2 输入频率：

5.2.1共有三种频率模式可以选择：

Sweep ( 扫描 ) －设置起始频率及终止频率以及测量频率点数。

List  ( 清单 ) － 测量频率从频率条目获得。

Fixed  (固定 ) － 固定点频率测量。

5.2.2频率点数设置：

测量点数默认11点，最大点数限置为401点。这些测量点在频率范围内均匀分布。

## 5.3 设定带宽：（默认带宽为4MHz）欲更改带宽值

5.3.1按Averaging/Bandwidth键；

5.3.2按Bandwidth菜单键，从100KHz \ 200KHz \ 400KHz \ 1MHz \ 2MHz \ 4MHz选定。

## 5.4设定平均：默认值为1，最大平均值数目为999。

5.4.1按Averaging /on，

5.4.2设平均点数，按Enter

## 5.5 校准：

噪声源接入仪表，按二次Calibrate,黄色表自动显示校准百分比，100％完成。

## 5.6 测量结果显示：

有三种方式显示结果：图形格式、表格格式、测定仪格式。默认显示是在双图显示中提供噪声系数和增益显示。上图是噪声系数，下图是增益。

- 按Format键。

- 按Format菜单键，选择Graph（图形）、Table（表格）、Meter（测定仪）菜单键，选择显示模式。

附：1） Graph（图形）方式显示（见显示说明图）

2)   Table（表格）方式显示

3) Meter（测定仪）方式显示

（7）保存文件：将结果保存到软盘(A:\) 或内置驱动器(C:\)中。

1）选择希望保存的文件类型。按File键，再按软键Sceen选择文件格式Bitmap（位图）、Metafile（源文件）。

2）选择软盘或内置驱动器。按File键，再按软键Select激活Path选择目标盘。

3）按Save存贮

注意：

被测器件增益大于45dB时，应串接衰减器。

# 6、前面板键说明

## 6.1 Measure（测量键）

### 6.1.1  Frequency/Points ( 频率 / 点 )

6.1.2  Meas	Mode （测量模式）

5.1.3  Averaging/Bandwidth	（平均 / 带宽 ）

6.1.4 Mode Setup   （模式设定）

6.1.5 Calibrate   （校准）

6.1.6  ENR     （超噪比）

## 6.2  Display   （显示）

6.2.1  Scale   （标尺）

6.2.2  Format    （格式）

6.2.3  Result    （结果）

    - Marker    （标记）

## 6.3 Control    （控制）

6.3.1  Lose Comp   （ 损耗补赏 ）

6.3.2  Limit Lines  （ 限制线 ）

6.3.3  corr   （ 修正 ）

6.3.4  sweep   (扫描)

## 6.4  System	  （系统）

    - System		（系统）

    - File			（文件）

    - Save Trace		（存储）

    - Preset			（预设）

    - Print Setup		（打印设定）

    - Print		（打印）

# 7. 举例

一个低噪声放大器：频率范围：20MHz—3GHz

典型增益：19dB

典型噪声系数：3.8dB

测试步骤：1）校准

按on开启仪器。

按system, power on/preset, 噪声仪返回工厂默认状态。按frequency/point, 设定测量频率参数。本例设定为，freq mode---sweep, start freq---1GHz, stop freq---2GHz ,point---15

按bandwidth/averaging ,设定带宽和平均。本例设为，averaging---on ,averages—5 ,average mode ---point ,bandwidth ---4MHz。

按corr , input cal，设定衰减。本例设为默认。

按前校准连接仪表，最后按两次calibrate，即可校准分析仪。

2）进行测量

按前图连接测量件，按format键，并将format菜单键设为table，即可看到测试结果。